## Sheet1
标包 | 序号 | 科室 | 设备 | 数量 | 业主需求 | 供应商建议技术参数 | 满足该参数的厂家和型号（须填写不少于三家） | 建议采购单价 | 建议采购总价
标包1 | 1 | 护理单元清单及需求 | 单摇床不带轮 | 465 | 尺寸不小于2100*950；*500标准配置：1、床架床面板冷轧钢制造2、床头尾板ABS工程塑料；全钢质安全限位遥杆1支、铝合金护栏1对、ABS输液架,杂物篮、ABS伸缩床上桌板
| 2 |  | 单摇床带轮 | 33 | 尺寸不小于2100*900*500；标准配置：1、床架床面板冷轧钢制造2、床头尾板ABS工程塑料；全钢质安全限位遥杆1支、铝合金护栏1对、ABS输液架,杂物篮、ABS伸缩床上桌板、5寸豪华轮子
| 3 |  | 治疗车（大） | 24 | 尺寸不小于750*500*800+80；304不锈钢；双抽屉
| 4 |  | 治疗车（中） | 22 | 尺寸不小于640*450*800+80；304不锈钢；双抽屉
| 5 |  | 抢救车 | 14 | 尺寸不小于750*450*900；柜体、抽屉材质：塑钢 台面：ABS工程塑料； 标准配置 有安全防护功能：锁具与防盗设计 脚轮：静音可360度旋转、带刹车 标签与清单管理：车内外贴有物品清单和示意图，明确标注每类物资的存放位置；配备药品分类盒 专用设备固定定位：车内有专门的支架卡槽，用于固定氧气瓶，输液架、除颤仪、心电监护仪等
| 6 |  | 病历车 | 10 | 60格760*400*1060；塑钢+ABS工程塑料；标准配置：带刹车的万向轮，上层有抽屉，放置病历区域带锁
| 7 |  | 观灯车 | 11 | 两联尺寸不小于800*100*500；铝合金加钢喷塑
| 8 |  | 床垫1 | 498 | 尺寸不小于1900*800*80；内层：椰棕+海绵 外层：防水、防菌；单摇二折床床垫
| 9 |  | 双摇床带轮 | 25 | 尺寸不小于2100*900*500；1、床架床面板冷轧钢制造2、床头尾板ABS工程塑料；标准配置：全钢质安全限位遥杆2支、铝合金护栏1对、ABS输液架,杂物篮、ABS伸缩床上桌板、5寸豪华轮子
| 10 |  | 床垫2 | 25 | 尺寸不小于1900*800*80；内层：椰棕+海绵 外层：防水、防菌；双摇三折床床垫
| 11 |  | 床头柜 | 490 | 尺寸不小于450*450*850；ABS工程塑料
| 12 | 血透室 | 血透机 | 12 | 一、功能 1.1、治疗模式:标准透析,单纯超滤，血液灌流等多种治疗模式。 1.2、中文操作语言，彩色液晶显示器，显示器≥8英寸。 1.3、具有操作手册及报警帮助功能。 1.4、软件具备升级功能。 1.5、肝素泵支持常规注射器规格。 1.6、适用于任何配方的A、B浓缩液。 1.7、具有待机功能。 1.8、具有超滤曲线。 1.9、有多种消毒方式。
| 13 |  | 血滤机 | 3 | 一、功能 1.1、治疗模式:标准透析，血液透析滤过，单纯超滤。 1.2、具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。 1.3、具有原厂原装≥12英寸以上一体化触摸式彩色液晶屏，操作系统具有全中文莱单和全中文报警，操作更简便、直观。 1.4、中文操作系统，可显示报警信息及解决方案，中文操作语言,彩色液晶显示器，显示器≥12英寸。 1.5、具有软件升级功能。 1.6、反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。 1.8、具有在线操作手册及报警在线帮助功能。 1.9、数据存贮装置。 1.10、肝素泵支持常规注射器规格。 1.11、适用于任何配方的A、B浓缩液。 1.12、具有超滤曲线。 1.13、具有碳酸氢盐曲线，钠离子曲线。 1.14、可选消毒方式。 1.15、具有消毒记录功能。 1.16、具有气泡监测以及漏血监测功能装置。 1.17、多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。 1.18、设备使用寿命:大于等于10年。
| 14 |  | 水处理机 | 1 | 1.1、血液透析一体化双级反渗系统 1.2、材质: 316L不锈钢。 1.3、产水量：3600L/H或4000L/H（以20℃水温计） 1.4、水质符合国家YY0572--2015血液透析和相关治疗用水标准。 1.5、设备使用年限≥10年
| 15 |  | 中央供浓缩透析液 | 1 | 1.1、中央供液系统应为血透专用透析浓缩A液制备及输送系统，应具备浓缩A液的混合制备和输送功能。 1.2、中央供液系统浓缩液配置过程应具有浓缩液密度计算和监测功能。 1.3、浓缩液配置过程设计科学，应具备配液桶的水位监测，精确测量并控制进水总量。 1.4、中央供液系统应为全自动操作系统。 1.5、中央供液系统应具备系统自动清洗功能。 1.6、中央供液系统可自动识别储液桶进行液体储放操作。 1.7、中央供液系统与液体接触材料应无毒，且耐酸腐蚀，经久耐用。 1.8、中央供液系统具有较强耐酸性输送管路。
| 16 | ICU | 呼吸机（有创） | 6 | 高端机型、完善的呼吸力学监测功能，有教学功能、可联网监护系统。适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持， 电动电控呼吸机。
| 17 |  | 呼吸机（无创） | 4 | 采用涡轮系统供气方式，采用≥12.1英寸全贴合电容触控屏，分辨率≥1280*800，支持戴手套操作。屏幕可上下旋转45。，左右旋转270；最大峰流速≥280L/min；
| 18 |  | 高流量湿化氧疗仪（HFNC） | 4 | 流量设置范围：2～80L/Min；支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；可控气体流量，氧浓度，温度，湿度；可自消毒功能。
| 19 |  | 多功能床 | 13 | 背部/腿部升降，床体升降/倾斜功能
| 20 |  | 翻身站立床 | 2 | 具备翻身、站立功能
| 21 |  | 便携式转运呼吸机 | 2 | 适用于成人、儿童、婴幼儿的电动电控转运呼吸机，≥280分钟内置后备可充电电池（1块电池）；配大容量氧气罐
| 22 |  | ECMO | 1 | 集成式压力监测和气泡监测
| 23 |  | 中央监护系统 | 1 | 1套中央监护系统带6套病房子系统
| 24 |  | 多功能监护仪 | 15 | 监测生命体征；1.基本配置内有创血流动力学监测，呼气末二氧化碳监测仪EtCO2；2.可拓展功能可添加PICOO监测；3；可能的更多的模式插块（比如BIS）。模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时；
| 25 |  | 输液信息系统 | 1 | 输液系统信息可联入中央监护系统；若使用泵站单位，那么每个床单位新购8道泵通道计算；输液速度范围：（0.1-2000）ml/h, 最小步进0.01ml/h。输液精度应≤±4.5%。
| 26 |  | 6通道微量泵 | 13
| 27 |  | 营养泵 | 14
| 28 |  | 除颤仪（带起搏） | 2 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，选择最小为1J，最大为360J，1块电池可支持360J除颤210次以上。产品使用寿命：10年
| 29 |  | 床旁血液净化机（CRRT) | 2 | 具备多种治疗模式，如缓慢连续超滤（SCUF）、连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉-静脉高通量透析（CVVHDF）、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）等‌
| 30 |  | 振动排痰仪 | 2 | 屏幕亮度1-8级可调，叩击排痰治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式
| 31 |  | 血栓治疗仪 | 2 | 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能，治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求，
| 32 |  | 亚低温治疗仪 | 2 | 制冷加热工作原理：半导体制冷技术；具有降温和升温双重功能。输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。
| 33 |  | 心电图机 | 1 | 导联：12导联同步采集、显示、打印，耐极化电压：±650mV。
| 34 |  | 床旁超声 | 1 | 配心腹浅3探头；有方便教学模式；可联网进行实时数据查房。
| 35 |  | 移动式血气分析仪 | 1 | 仪器自带质控，耗材成本控制良好。
| 36 |  | 电子支气管镜 | 3 | 配套图像处理工作站系统；摄像头空间分辨率：≥8.98 lp/mm
| 37 |  | 气囊测压表 | 2
| 38 |  | 电动吸引器 | 2
| 39 |  | 空气排毒机 | 9 | 人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备
| 40 |  | 医用吊塔（集成供气/电源） | 30 | 吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，所有吊塔箱体可旋转角度≥345度，箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成。气体终端使用德标，插座布局合理。
| 41 |  | 冷光灯 | 3
| 42 |  | 心肺复苏机 | 2 | 用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压，按压深度可调
| 43 |  | 困难气道管理车 | 3 | 推动灵活移动轻便
| 44 |  | 可视喉镜 | 1 | 内置高清晰防雾摄像头
| 45 |  | 抢救物品车 | 2 | 推动灵活移动轻便
| 46 |  | 床单位消毒机 | 2 | 自动消毒灭菌，除异味
| 47 | 康复科 | 站立架(可四方站立) | 1 | 用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，最少四人同时。
| 48 |  | 悬吊系统SET+九段诊疗床 | 1 | 每个悬吊器有4个悬吊点，悬吊架上2个悬吊点。 每个悬吊器2条悬吊绳，支持上下拉伸并自固定，有一条移控制绳。 弹性黑绳：单绳6条，双绳，8条。 无弹力绳：2条。 配1个头颈悬带，1个胸背悬带， 4个腕带，4个窄悬带， 1个宽悬带。 配1个三段位电动手法按摩床，支持高度调节，上下肢段位支持电动调节角度。
| 49 |  | 复试墙拉力器 | 2 | 拉力器套数：2配重块数量：10块
| 50 |  | 上下肢主被动训练仪(MOTO) | 3 | 需有主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，可依患者肌力自动调整。
| 51 |  | 四肢联动康复仪 | 1 | 需有主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，可依患者肌力自动调整，有紧急暂停功能。
| 52 |  | 吞咽神经和肌肉刺激仪 | 2 | 连续脉冲治疗模式。双通道。可评估、治疗及训练。便携式。
| 53 |  | 理疗床 | 12 | 至少具有具有肩孔、呼吸孔。方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。
| 54 |  | 医用电动诊疗床(PT床) | 4 | 床面可升降，头部段面连续可调，至少有手柄开关可调控。配备4个脚轮通过可脚踏装置锁定。
| 55 |  | 深部肌肉刺激仪(DMS) | 2 | 需配备三种规格治疗头，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作；
| 56 |  | 超短波治疗仪 | 1 | 可根据需求对治疗头进行更换，方便对治疗部位进行选配。
| 57 |  | 低频治疗仪 | 1 | 需具有至少两组电极输出，独立可控，互不干扰
| 58 |  | PT凳 | 10 | 具有升降功能，可移动。
| 59 |  | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 至少具有持续式牵引模式、间歇式牵引模式、反复式牵引模式等多种牵引模式。 颈腰椎牵引力可调，牵引力实时监测。 设备需具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态。
| 60 |  | 电动起立床 | 1 | 具有手持控制器调节可床体升降及角度，可分别调节床板的倾斜度和高度。
| 61 |  | 手功能综合康复训练平台 | 1 | 可同时满足4名患者训练需求；可根据需求增减阻力，适应患者的不同康复阶段， 多种全方位手功能训练模块。
| 62 |  | 下肢反馈康复机器人 | 1 | 床面可平齐升降，起立角度可点动操作。 上身床板角度前倾后仰可电动调节，踏步角度、速度可调。 必备安全保护装置，包括紧急制动按钮，紧急制动手柄。
| 63 |  | 中频治疗仪 | 8 | 四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗，有多种治疗处方可选。
| 64 |  | 冷疗仪 | 1 | 可短时间内使皮肤表面温度降低以达到镇痛效果。
| 65 |  | 盆底肌刺激仪 | 1 | 设备具有多个治疗和评估通道，治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、Kegel模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练。 多通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗：独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰，盆底治疗与产后康复可同时进行。
| 66 |  | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 具有不同类别的治疗探头，气压弹道式。
| 67 |  | 生物反馈电刺激仪 | 1 | 设备至少具有2个治疗和评估通道，治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、镜像刺激、多媒体场景动画生物反馈训练。 可同时多部位或多患者同时治疗，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 设备需具有多种处方， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。
| 68 |  | 经颅磁刺激仪 | 1 | 包含多种治疗线圈，至少含有“O”型及“8”字线圈;具备评估与治疗通道。 具有单次刺激及连续刺激模式，刺激强度可调。
| 69 |  | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 适用于神经康复领域中，对肢体运动障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍疾病的辅助治疗，辅助治疗或缓解认知障碍、原发性失眠。具有多通道治疗，互不干扰。
| 70 |  | 语言障碍康复训练系统 | 1 | 具备评估与治疗系统，包含语言评估量表及构音障碍评估量表。 可使用多种言语障碍训练，有多种言语障碍处方，并可进行编辑修改。 可对患者进行档案管理，包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。
| 71 |  | 认知功能康复训练系统 | 1 | 通过量表对患者认知功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
| 72 |  | 艾灸床 | 3 | 自动点火，点火结束后，艾灸托盘往复运动（应具备往复灸功能），自动消烟。
| 73 |  | 床旁下肢康复训练器 | 1 | 用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行床旁的下肢主被动康复训练。 设备具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 具有手动急停和痉挛保护功能。 具有换向及升降功能，可调整高度，满足病床旁治疗需求。
| 74 |  | 体外膈肌起搏器 | 1 | 频率可调，起搏次数可选择，刺激强度可选择，吸气时间可调，治疗时间可选择。
| 75 |  | 辅助步行训练器 | 1 | 用途：用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 具有脚轮，方便移动。
| 76 |  | 牵引网架 | 3 | 可置于PT床上方悬挂吊带，辅助患者进行主被动训练。
| 77 |  | 前臂与腕关节康复训练器 | 1 | 可改善前臂旋转功能，也可做腕部关节训练及肌力训练。
| 78 |  | 肋木 | 1
| 79 |  | 平衡软垫 | 3 | 适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练
| 80 |  | 肩抬举训练器 | 1 | 搁架角度可调，放在桌上使用
| 81 |  | 哑铃一套 | 1 | 1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件 用于进行肌力和医疗体操训练
| 82 |  | 滚筒 | 2 | 用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能
| 83 |  | 股四头肌训练板 | 2 | 可分三档，用于膝关节运动受限患者进行股四头肌主动运动
| 84 |  | 踝关节训练器 | 1 | 用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形，角度可调。
| 85 |  | 沙袋(绑式) | 1 | 0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg各两件 用于肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练
| 86 |  | 高级防潮软垫 | 1 | 用于各种垫上运动，包括关节活动度、 坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练
| 87 |  | 手支撑器一套 | 1 | 15×15×12；2个 15×17×14；2个 15×19×16；2个
| 88 |  | 体操棒与抛接球(立式) | 1 | 体操棒5个，抛接球4个 通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围， 提高肢体协调控制能力及平衡能力。
| 89 |  | 上肢协调功能训练器(手指) | 1 | 用于训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。
| 90 |  | 橡筋手指训练器 | 1 | 用于提高手指的主动屈伸活动能力。
| 91 |  | OT桌(可调式) | 3 | 作业训练用桌，桌面高度可调节
| 92 |  | 分指板 | 2 | 用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形
| 93 |  | 木插板 | 1 | 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。 需有大小不同尺寸的多个木插板。
| 94 |  | 木插板(倾斜可调) | 1 | 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。 木插板可调节倾斜度，满足临床不同患者的功能需求。
| 95 |  | 圆柱体阶梯 | 1 | 作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具，提高上肢的日常活动能力。
| 96 |  | 套圈(立式) | 1 | 训练患者眼一手协调功能及平衡功能。
| 97 |  | 套彩盘 | 1 | 训练患者眼、手协调功能及感知／认识功能， 还可做改善上肢关节活动度的作业训练
| 98 |  | 手指阶梯 | 1 | 改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性
| 99 |  | 可调式磨砂板 | 1 | 沙磨板角度调节范围 包含磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具
| 100 |  | 言语训练卡片 | 1 | 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练，包含但不限于识词卡片，构音语音卡片等。
| 101 | 肾内风湿免疫科 | 腹膜透析机 | 2 | 需要利用互联网通信结合数据云处理技术，实现设备远程管理，触摸屏，个体化处方设置，可以有CCPD/IPD/TPD等腹透模式设置，安全技术报警：双气泡监测，防止气泡注入。一体式全密封性管路。有引流袋最好，要求安全卫生，减少感染。
| 102 | 神经（血液）科 | 吊塔 | 12 | 1.气体供应功能：能稳定提供氧气，通过管道连接到相应的医疗设备或终端，满足患者呼吸支持、麻醉等治疗需求，且可配备气体报警装置，当气体压力异常或供应中断时及时发出警报，保障医疗安全 。 2.电力供应功能：设有多个电源插座，为呼吸机、监护仪、输液泵等各类医疗设备提供稳定的电力支持，通常还配备漏电保护装置，防止漏电引发安全事故。部分高端医用吊塔具备不间断电源（UPS）功能，在医院突发停电情况下，能保证关键医疗设备在一定时间内持续运行，避免因断电影响患者救治。 3.设备承载功能：可承载多种医疗设备，如监护仪、输液架、呼吸机等，通过合理布局和安装，使这些设备在使用时触手可及，方便医护人员操作。同时，医用吊塔一般设有多层平台和抽屉，用于存放医疗器械、药品等物品，便于医护人员快速取用，提高工作效率。 4.线缆管理功能：每台吊塔设置网络接口3～4个，对各类电源线、数据线、气体管道等进行有序收纳和整理。 5.灵活移动与定位功能：采用悬臂结构设计，可在一定范围内灵活旋转、升降，医护人员能够根据实际操作需求，轻松调整吊塔的位置和高度，为患者治疗和护理提供最佳的工作空间和操作角度。并且，在到达合适位置后，可通过锁定装置将其牢固固定，确保在使用过程中不会随意移动，保证医疗操作的稳定性和安全性。 6.智能化功能：可实现对气体流量、电源开关、设备参数等的集中控制和监测。医护人员能够通过触摸屏或遥控器对吊塔进行操作，实时查看设备运行状态和相关数据，提高操作的便捷性和精准性。
| 103 |  | 多功能床 | 6 | 具备背部/腿部升降，翻身功能
| 104 |  | 无创呼吸机 | 6 | 主要功能： 一、基础通气支持功能 辅助通气（AV）与控制通气（CV）压力支持通气（PSV） 二、改善呼吸功能的核心功能 持续气道正压（CPAP） 双水平气道正压（BiPAP） 区分吸气相压力（IPAP）和呼气相压力（EPAP） 自动调节压力（Auto-BiPAP/CPAP） 三、针对不同疾病的功能优化 氧浓度调节（FiO₂） 漏气补偿功能 呼吸频率与吸呼比（I:E）调节 四、安全与监测功能 1.报警系统 实时监测通气异常（如气道高压、低压、窒息、漏气过量），通过声音或屏幕提示，避免风险（如痰堵、管路脱落）。 2.数据记录与分析 记录通气时间、压力、氧浓度、漏气量等参数，便于医护人员评估治疗效果（如慢性呼吸衰竭患者的长期管理）。 3.加温加湿功能 五、其他要求：具备内置电池，支持断电后持续工作≥2 小时；具备 USB 数据接口，方便数据导出与分析；操作界面简洁直观，便于医护人员快速上手。
| 105 | 呼吸科 | 呼吸机（无创） | 4 | 搭载≥15英寸彩色全触屏显示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察；动电控呼吸机，最大流速≥240L/min；置锂电池，电池工作时间不低于2小时。呼吸机的漏气补偿≥150L/min；有屏幕锁功能，防止误触造成通气参数改变
| 106 |  | 呼吸机（有创） | 2 | 高端机型、完善的呼吸力学监测功能，有教学功能，适用与成人、儿童进修通气辅助及呼吸支持，电动电控呼吸机等。
| 107 |  | 高流量湿化氧疗仪 | 2 | 病人界面连接管具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水；主具有气体过滤功能。主机内置高温消毒功能，主机有消毒次数指示。流量调节方式，精准调节，具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。内置涡轮技术。气体温湿度设置，主机具有设置锁定功能，管路预置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
| 108 |  | 输液泵 | 2 | 高精度输注和智能报警功能
| 109 |  | 双通道注射泵 | 4 | 支持不同注射速率，节省空间，自动识别10ml，20ml，50ml注射器规格，并调整相应流速范围，有高精度输注，精度≤±2%，适用于精准给药，支持0.1ml-1200ml/h宽范围留速（50ml注射器），阻塞压力自动释放，避免过量输注，多重报警系统，包括残留提示，注射完毕，阻塞，电源故障等12种报警，防误关机等
| 110 |  | 背心式震动排痰仪 | 2 | 气动式高频震荡排痰，采用充气背心设计，舒适度高支持多种体位使用。
| 111 |  | 等离子空气消毒机 | 1 | 大气压变频或者高压放电等离子体技术，要求人机共存。
| 112 |  | 心电监护仪 | 4 | 先进的监测技术，迷你型的，方便转运使用
| 113 |  | 医用吊塔（集成供气/电源） | 4 | 吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，所有吊塔箱体可旋转》345度，箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，气体终端德标，插座布局合理。
| 114 | 老年医学科 | 心电监护 | 4 | 实时监测：通过导线、传感器、电极等与人体连接，可对患者的心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率等生命体征进行连续实时监测，将这些不断变化的参数以波形、数值的形式直观地显示出来，让医护人员能随时了解患者的身体状况。 数据分析：能够对采集到的心电图波形等数据进行自动分析，判断是否存在心律失常等异常情况，并提供相关的诊断信息，为医护人员的诊断提供参考。 异常预警：当监测到的生命体征参数超出预设的正常范围时，设备会及时发出声、光报警信号，提醒医护人员及时进行处理，以便能在第一时间发现患者的病情变化，采取相应的救治措施。 数据存储：具备数据存储功能，可将患者的监测数据进行存储，方便医护人员在需要时回顾、分析历史数据，从而更好地了解患者的病情发展趋势，为调整治疗方案提供依据。
| 115 |  | 坐式体重仪 | 2 | 精准称重：采用先进的称重传感器技术，能精确测量体重，可测量的重量范围较大，一般能达到 200kg 甚至 300kg，测量精度高，误差能控制在极小范围内，能为医疗决策提供可靠依据。 人体工学设计：座椅符合人体工程学原理，能为患者提供良好的支撑，让患者在称重过程中保持放松。设有扶手、脚踏板等。 操作简单：操作按钮布局合理，功能明确，具备自动归零、去皮等功能，医护人员只需按照提示进行简单操作，就能完成称重过程，简化了操作流程。 数据显示清晰：多采用明亮的 LED 或液晶显示屏，使屏幕清晰明亮，方便医护人员和患者读取称重结果。 材质 框架材质：一般采用高强度碳钢，具有较高的强度和耐腐蚀性。 座椅材质：优质的皮革或环保型塑料等，既保证了患者的舒适感，又易于清洁和消毒，能有效防止交叉感染。 其他部件：一些配件可能会采用铝合金等材质，比如扶手等部位，既保证了一定的强度，又能减轻整体重量，同时外观也较为美观。
| 116 |  | 除颤仪 | 2 | 除颤复律：这是除颤仪的核心功能，通过释放较强的脉冲电流通过心脏，消除心脏的心律失常，使心脏恢复正常的窦性心律。例如，当患者出现心室颤动、室上性或室性心动过速等情况时，除颤仪能发挥作用，帮助患者恢复正常心跳。 心电监护：现代多功能除颤仪通常具备心电监护功能，可实时监测患者的心电图波形，让医护人员随时了解心脏的电活动情况，及时发现异常并采取措施。 数据记录与存储：能够记录除颤过程中的相关数据，如除颤时间、能量、心电图波形等，还能存储一定时间内的监护数据，方便医护人员后续回顾和分析，为诊断和治疗提供参考。 报警功能：当监测到的心电数据出现异常，或者除颤仪本身出现故障等情况时，会发出声、光报警信号，提醒医护人员注意，以便及时进行处理。
| 117 | 医技科彩超室 | 超高端心脏彩超 | 1 | 主要用于：成人心脏、成人三维食道、儿童心脏及胎儿心脏、血管、腹部、产科、妇科、浅表等、临床诊断和相关科研教学工作 配置：心脏探头、三维食道探头、腹部探头、血管探头、弹性成像软件、造影软件
| 118 |  | 超高端妇产彩超 | 1 | 主要用于：产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、泌尿、小儿、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作 配置：腹部探头、腹部容积探头、浅表高频探头、腔内容积探头、人工智能驱动的功能和自动化工具、弹性成像软件、造影软件、智能盆底软件
标包2 | 119 |  | 信息化管理系统 | 1 | 基础功能： 1、患者管理，排班管理，设备管理，库存管理，感控管理、健康教育、医护排班、文书管理、通路管理、质控分析统计等。 2、透析全流程管理：透析方案→排班调整→透析处方→透前评估→自助接诊→上机→双人核对→医嘱开具与执行→透中监测生命体征→耗材套餐出库→机器消毒→透后评估→透后宣教→透析小结→透析流程自查与智能审核→审核归档（透析单打印）；
| 120 |  | 电子病历系统 | 1
| 121 |  | 应急电源系统（UPS） | 1 | 主备双冗余。