## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 双通道注射泵 | 1.两个通道独立电源控制，方便临床使用； 2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器； 3.多种模式可选：速度模式、时间模式、体重式、梯度式、首剂量模式、序列模式、微量模式、级联模式； 4.速率范围涵盖：0.1-2000ml/h(最小0.0l ml/h 递增)； 5.预置量范围:0.1-9999ml(最小0.01 ml/h递增)； 6.注射总量显示范围:0-9999ml; 7.注射精度: ≤±2%； 8.KVO速度：0.1-5ml/h可调； ▲9.3.5英寸触摸屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 10.动恋显示管路的压力状恋； 11.更改速度时完全不需要中断输液； ▲12.具有三种快进方式可选； ▲13.具备大字体显示或字体放大功能； 14.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调; 15. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作； ▲16.界面背景颜色：至少可选择5种颜色（非药物色彩标识）的界面风格，用于区分不同的药物危重等级； 17.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，工作时间5小时以上； | 台 | 1 | 4450 | 4450 |  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 SYS-52