
离子空气消毒机采购项目需求表
	序号
	设备名称
	技术/商务参数需求
	单价（万元）
	数量/单位
	预算金额（万元）

	1
	吸顶式等离子空气消毒机
	一、用途

1.设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

二、技术参数

1.安装方式：吊顶安装；

2.消毒方式：等离子体；

3.适用空间：≥120 m³；

4.额定循环风量：≥1200 m³/h；

5.操控模式不少于两种：手动、自动等模式；

6.设备能显示空气质量状态、运行状态、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示、设备累计运行时间等信息；

▲7.寿命：等离子体发生器和高压电源寿命≥50000h；

8.安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；

9.消毒过程空气中臭氧浓度＜0.005mg/m³（要求提供检测报告）；

▲10.消毒效果：60分钟/100m³，可使空气中自然菌的消亡率≥96%，60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99%；（要求提供检测报告）

11.净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm的净化级别达到空气洁净度7级，即万级；（提供检测报告）

12.等离子模块发生器对大肠杆菌噬菌体MS2的杀灭率≥99%，对甲型流感病毒（H1N1）的杀灭率≥99%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%，对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%，对黑曲霉菌的杀灭率≥99%，对枯草黑色变种芽孢的杀灭率≥99%；（要求提供检测报告）

▲13.过滤器：进风口处安装，可拆卸重复清洗使用；

14.能通过遥控对设备进行开关机操作、设定时间、设定档位等；

15.生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证（要求提供证书）；

16.产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案；

17.保修期：设备质保≥2年，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。
	0.76
	17台
	12.92

	2
	壁挂式等离子空气消毒机
	一、用途

1.设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

二、技术参数

1.安装方式：壁挂安装；

2.消毒方式：等离子体；

3.适用空间：≥100 m³；

4.额定循环风量：≥1000 m³/h；

5.操控模式不少于两种：手动、自动等模式；

6.设备能显示空气质量状态、运行状态、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示、设备累计运行时间等信息；

▲7.寿命：等离子体发生器和高压电源寿命≥50000h；

8.安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；

9.消毒过程空气中臭氧浓度＜0.005mg/m³（要求提供检测报告）；

▲10.消毒效果：60分钟/100m³，可使空气中自然菌的消亡率≥96%，60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99%；（要求提供检测报告）

11.净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm的净化级别达到空气洁净度7级，即万级；（提供检测报告）

12.等离子模块发生器对大肠杆菌噬菌体MS2的杀灭率≥99%，对甲型流感病毒（H1N1）的杀灭率≥99%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%，对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99%，对黑曲霉菌的杀灭率≥99%，对枯草黑色变种芽孢的杀灭率≥99%；（要求提供检测报告）

▲13.过滤器：进风口处安装，可拆卸重复清洗使用；

14.能通过遥控对设备进行开关机操作、设定时间、设定档位等；

15.生产企业具备消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证（要求提供证书）；

16.产品具有消毒产品卫生安全评价报告，并在全国消毒产品备案网备案；

17.保修期：设备质保≥2年，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级等服务。
	0.43
	6台
	2.58

	3
	合计
	
	
	23
	15.50





