## 空表格
门诊楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
1楼 | 胃肠镜室
2楼 | 急诊科
4楼 | 日间手术室
7楼 | 神经外科
8楼 | 胸心血管外科
11楼 | 手术室
内科住院楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
9楼 | 内分泌一科
12楼 | 中西医结合
高压氧楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
3楼 | PT康复区
体检中心
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
1楼 | 针灸室
5楼 | 干部保健科
老年医学中心
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
3楼 | 心肺康复科
10楼 | 肾内科
12楼 | 神经康复科
13楼 | 疼痛康复科
14楼 | 神经内二科
15楼 | 心血管一科
16楼 | 心血管（CCU）
16楼 | 导管室
17楼 | 心血管二科
18楼 | 心血管三科
19楼 | 呼吸康复科
20楼 | 呼吸内科
21楼 | 老年康复科
24楼 | 国际医疗部
神经内科大楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
2楼 | 神四
呼三
8楼 | 肿瘤科

## 20251113记录
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号 | 备注 | 参考样式
1 | 除颤仪电池 | ▲1、飞利浦原装进口锂离子电池； 2、电压：14.8VDC，容量：5000mAh； ▲3、电池提供不少于200次电击或4小时操作时间； ▲4、待机时长≥4年； 5、尺寸：约长128mm×宽62mm×高27.5mm 。 | 块 | 2 | 2400 | 4800 | 飞利浦DFM100 | 急诊科、心肺康复科各一
2 | 除颤仪电池 | ▲1、光电原装进口NiMH（镍氢）电池； 2、电压：12V，容量3500mAh； ▲3、支持270J情况下，70次除颤放电，或不少于150分钟连续心电监护或90分钟固定起搏； ▲4、支持在0℃下，支持50次，270J的放电。 | 块 | 1 | 3000 | 3000 | 光电/TEL-5521C | 肾内科
3 | 除颤仪电池 | ▲1、迈瑞原装锂离子免维护可充电电池； 2、15.1VDC，5600mAh； ▲3、电池工作时间：监护≥6小时，最大能量除颤≥200次，使用200j除颤时≥300次，使用50Ω起搏时≥4.5小时； 4、电池电量支持在屏幕识别显示出并显示电量； 5、电池上可提示电池电量，电池体上带多段发光LED电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量； ▲6、电池出现“电池电量低 ”报警出现以后，报警发生后可连续进行≥20分钟的生命体征监护 （5--Lead ECG、Resp、SpO2、NIBP 每 15 分钟启动一次测量、CO2、WiF 关闭、屏幕亮度为厂家默认值），同时可进行最少 6 次 360J 能量放电和6次360J能量放电。 | 块 | 1 | 3600 | 3600 | 迈瑞/D2 | 国际医疗部
4 | 除颤仪电池 | ▲1、迈瑞原装锂离子免维护可充电电池； 2、15.1VDC，5600mAh； ▲3、电池工作时间：监护≥6小时，最大能量除颤≥200次，使用200j除颤时≥300次，使用50Ω起搏时≥4.5小时； 4、电池支持在屏幕识别显示出并显示电量； 5、电池上可提示电池电量，电池体上带多段发光LED电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量； ▲6、电池出现“电池电量低 ”报警出现以后，报警发生后可连续进行≥ 20 分钟的生命体征监护（5--Lead ECG、Resp、SpO2、NIBP 每 15 分钟启动一次测量、CO2、WiF 关闭、屏幕亮度为厂家默认值），同时可进行最少6次 360J能量放电和6次360J能量放电。 | 块 | 2 | 3600 | 7200 | 迈瑞/D3 | 神经外科、心血管三科各一
5 | 除颤仪电池 | ▲1、迈瑞原装锂离子免维护可充电电池； 2、15.1VDC，5600mAh； ▲3、电池工作时间：监护≥6小时，最大能量除颤≥200次，使用200j除颤时≥300次，使用50Ω起搏时≥4.5小时； 4、电池电量支持在屏幕识别显示出并显示电量； 5、电池上可提示电池电量，电池体上带多段发光LED电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量； ▲6、电池出现“电池电量低 ”报警出现以后，报警发生后可连续进行≥20 分钟的生命体征监护 （5--Lead ECG、Resp、SpO2、NIBP 每 15 分钟启动一次测量、CO2、WiF 关闭、屏幕亮度为厂家默认值），同时可进行最少 6 次 360J 能量放电和6次360J能量放电； | 块 | 2 | 3600 | 7200 | 迈瑞/D6 | 手术室、心血管（CCU）各一
6 | 除颤仪电池 | 1、迈瑞原装一次性锂锰电池，容量4200mAh； ▲2、待机时间≥5年（在20±5°C环境下，每日自检，不开机使用）； ▲3、电池工作时间：连续工作时间≥12小时，支持不少于200焦耳下，350次的电击； 4、电池上可提示电池电量，电池体上带多段发光LED电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量； ▲5、电量不足时，支持设备确保至少30分钟的工作时间或≥10次200J的除颤放电； | 块 | 8 | 1500 | 12000 | 迈瑞/S2 | 胃肠镜室、日间手术室、内分泌一科、针灸室、神经康复科、疼痛康复科、呼吸内科、老年康复科各一
7 | 除颤仪电池 | ▲1、美敦力原装进口NiMH（镍氢）电池， 容量3000mAh； ▲2、待机时间≥ 5年（在20±5°C环境下，每日自检，不开机使用）； ▲3、放电能力：支持以360焦耳能量放电，不少于90次； ▲4、监护续航：满电后可持续监护约135分钟； 5、充电速度：充电至200焦耳约需4秒，至360焦耳约需7秒； | 块 | 1 | 1200 | 1200 | 美敦力/LIFEPAK20 | 神经内二科
8 | 除颤仪电池 | ▲1、日本光电原装进口NiMH（镍氢）电池。 2、电压：12V，容量3500mAh。 ▲3、支持270J情况下，70次除颤放电，或≥ 150分钟连续心电监护或90分钟固定起搏。 ▲4、在0℃下，支持50次，270J的放电。 | 块 | 1 | 3000 | 3000 | 日本光电TEC-5521C | 急诊科
9 | 除颤仪电池 | 1、一次性锂锰（Li/MnO₂）电池； 2、电压30v，容量8500mAh； ▲3、待机时间≥4年，低电量提示后，剩余电量≥ 100次电击； ▲4、放电能力≥ 300次； | 块 | 2 | 500 | 1000 | 卓尔AEDPLUS | 干部保健科、心肺康复科各一
10 | 除颤仪电池 | ▲1、美国原装进口可充电密封铅酸电池； 2、电压10VDC，容量2500mAh； ▲3、支持35次能量为360焦耳的最高强度除颤放电或连续工作2小时的心电监护； 4、尺寸：约高190mm×宽71.3mm×高39.64mm； | 块 | 2 | 2800 | 5600 | 卓尔AEDPLUS | 导管室、心血管二科各一
| 合计 |  |  |  |  | 48600
商务需求
投标报价 要求 | 报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起10日内。
交货时间 及地点 | 1.交货期：合同签订后10天内，采购人电话通知中标人送货后，交货安装调试并正常运行。 2.地点：采购人指定地点。
质保期 | 1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保一年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，确保设备正常运行。 2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 3.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 4.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的 ，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 5、需专业的工程师提供上门安装及技术上门服务； 6、为增加电池使用寿命，每月至少提供一次上门技术服务，并根据检测需要进行电池优化服务； 7.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。
付款方式 | 1.合同签订全部设备安装使用验收合格后，4个月内支付95%货款，余下5%待设备质保期满后无质量问题，3个月内无息支付。 2.付款时，中标人须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人 ，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为 逾期交货。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标供应商所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 8.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标方处理。
其它要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数 ，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书 ，原件备查。 3.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付违约货款额0.5‰违约金，超过15天采购人有权解除合同，中标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金，并承担因此给采购人造成经济损失。 4.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违犯工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款费用10-1000元/次。 5.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款费用10-1000元/次。