便携式床旁超声诊断仪技术参数

- 技术参数

#1、≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1024×768以上；

2、具有USB接口，可外接鼠标、键盘、U盘；具有HDMI接口，可外接高清显示器，显示仪器当前界面信息；

#3、超声成像模式至少有B、B+C、B+D、B+C+D；

4、具有图像冻结功能；

*5、具有测量功能，可测量周长、面积、距离；

6、超声探头IPX7级防水；

7、可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形；

#8、ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)；

9、扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选；

10、频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)；

11、耐极化电压：±750mV；

#12、具有ECG波形冻结和记录功能；