床旁支气管镜技术参数及评分办法

一、技术参数

1、成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤。

*2、视野深度：≥3-200mm。

3、视场角：≥120°。

#4、弯曲角度：向上≥210°，向下≥130°。

5、插入部外径：≤4.8mm，器械钳道内径：≥2.0mm；

插入部外径：≤4.2mm，器械钳道内径：≥2.0mm。

6、主机控制面板尺寸：≥4.0英寸，电容式触摸屏。

*7、光源照明亮度可调，调节等级≥5级。

- 主机具备特殊光模式和血管增强模式两种模式。

- 工作长度：≥600mm。

#10、兼容性：可兼容同品牌一次性支气管镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等。

11、防水等级：≥IPX7。

12、具有电子放大功能:可对图像进行放大≥2倍可调；

#13、具接图像有无线连功能，可适用于无线连接使用。

14、成像分辨率：≥16LP/mm。