## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 参考生产厂家 | 备注
1 | 湿化器 | 1.为供给病人的气体加温一键调节温度设置容易，同时可轻易拆装加湿罐。 ▲2.能适用的最小流量是5升/分钟，输入功率：100W。 3.环境温度：10度到40度(工作环境温度18-28度)，相对湿度15-95%，不凝结，大气压力：86kPa-106kPa。 ▲4.加热板温度范围：45C~80度内，可调，允差为±5度。 ▲5.升温之后约15min-20min之后气体的温度应趋于稳定，每3min测试一次气道温度，连续测试5次，气体温度上下波动应不超过1度。 6.电源：220VAC频率：50/60Hz功率：85W，当没有加载加湿罐时，电源自动切断。 7.安全分类：按照防电击类型：I类设备； 按照防电击程度：BF型设备；按照对进液的防护程度：IPX1防滴设备；按照工作模式：连续工作设备。 | 台 | 2 | 1250 | 2500 | 东莞永胜医疗制品有限公司 VHB10
| 合计 |  |  |  |  | 2500