甩头试验仪技术参数

技术参数
1、具有甩头试验、SHIMP测试、单眼视频Frenzel功能。

2、甩头试验：能独立评估六个半规管，快速诊断精准定位半规管病变。

3、快速便捷：可用于床旁、门诊及急诊。

4、甩头培训曲线：具有甩头培训曲线，可轻松掌握正确的甩头手法。

5、头动输入：内置9轴运动感应器。

6、采样率：250帧/秒。

7、眼球跟踪水平距离±30°。

8、具有VOR试验，视频记录/回放，173帧/秒-凝视试验，眼偏斜试验，动态位置试验，耳石复位操作指导。

9、可行头脉冲抑制试验。

10、3D图形显示，甩头数据转换3D图形，直观明了进行判断。

11、校准:眼罩内置2束校准激光，校准速度快。

12、激光规格:波长最大660纳米,输出功率最大0.9毫瓦。

13、眼罩重量:≦60 克，消除眼罩滑动的可能性，准确记录高速的头动和眼动。

14、六角度显示，绿色橙色条快速判断病症。

15、接口:USB 2.0或者USB3.0连接电脑。

16、电源:设备通过 USB 供电。

17、视频录制采样率具有30(Hz)/60(Hz)/120(Hz)。

18、激光扫视范围±7.5°最大不小于15°。

19、软件内置年龄10-99岁正常参考值。

20、具有甩头操作错误原因反馈提示如：太慢或过冲反馈。

21、比较多次测试结果。

22、多模式分析报告，具有2D图形、六角图、3D图形。

23、甩头试验仪配置要求：眼罩、便携包、面垫 、光学镜片清洁布、靶点、软件、操作说明书、工作站。 

24、质保期大于等于3年。          

