脊柱椎间孔镜器械招标参数要求

- 技术参数要求

*总体要求：投标方需确保采购单位拟采购的产品不会侵犯第三方的知识产权，本标段全部产品应为同一品牌。

（一）内窥镜1支，参数要求：

1.1、内窥镜注册证载明的适用范围为“适用于脊柱外科手术”

1.2、视向角30°

1.3、视场角≥75°

1.4、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.7mm

1.5、有效工作长度（插入人体部分）＜180mm

1.6、灌注和吸引通道各1个，直径≥1.5mm

1.7、内窥镜镜体为一体成型（需提供注册文件或检测机构等证明文件），便于握持和捆扎无菌套

（二）手术器械参数及配置要求：

2.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm

2.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径7.0mm～8.0mm，长度＞200mm

2.3、扩张管1支，内径＞7.5mm，外径＜9.5mm，长度＞180mm

2.4、调整套管1支，外径＜8.0mm，长度＞190mm；边缘具有贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.2mm，

2.5、工作套管1支，前端为阶梯型斜面并带锯齿；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度＞160mm

2.6、相互配合并具有锁定功能的工作套管2支（组合成为1组）

2.6.1、工作套管1支，前端斜面，把手能被锁定；内径≥6.6mm，外径≤7.6mm，长度≥173mm

2.6.2、工作套管1支，前端为阶梯斜面，把手具有锁定功能；内径≥7.8mm，外径≤8.9mm，长度≥156mm

2.7、细齿扩孔钻1支，长度＞180 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm

2.8、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度＞200mm

2.9、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手；内径≥6.5mm，外径＜8.0mm，长度＞175mm

2.10、骨科通条1支，外径＞6.0mm，长度≤250mm

2.11、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度＞320mm

2.12、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度＞320mm

2.13、神经探棒1支，工作长度≥300mm，内径＞2.0mm，外径≤3.5mm，内芯可在外管内伸缩，前端露出外管时能弧形上翘，后端可外接注射器推注药物至手术区域

2.14、骨铲1支，工作端直径≤2.7mm，长度≥320mm

2.15、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料

2.16、抓钳3把，咬切钳1把：

2.16.1  抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.5mm，长度≥320mm

2.16.2  抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，长度≥320mm

2.16.3  弧形抓钳1把，直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥30°，长度≥320mm

2.16.4  咬切钳1把，头端上翘角度≥15°，直径≤2.8mm，长度≥320mm

2.17、咬骨鞘管2把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸，装配后的咬骨钳具有过载保护功能：

2.17.1  咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≤1.5mm

2.17.2  咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，钳口为40°，咬合口宽度≥2.7mm

2.17.3  可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。通过按键方式实现鞘管的拆卸

2.18、穿刺针1支，定位丝1支

2.19、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个