脊柱手术基础器械（颈椎，胸腰椎）招标参数要求

- 技术参数

*1. 材质：所有器械均由不锈钢材质制成。

2. 所有器械均由同一制造商原厂生产。

3. 所有器械表面均刻有标识、及产品型号，方便识别及管理。

*4.器械整体尺寸允许+/-3mm差，工作端尺寸允许+/-1mm差。

5. 所有组件可以进行高温高压蒸汽灭菌（134℃，2bar ）。

*6. 标准均符合ISO 国际标准。

7

7.1	腹腔S拉钩(大) 全长320mm，最大钩深26mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.2	腹腔S拉钩（小）全长290mm，最大钩深24mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.3	骨膜剥离器（190*9mm）全长190mm，头部尺寸为9mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其头部硬度为HRC48-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.4	止血钳 头部直径为2.8mm×2.8mm (±0.16mm)以内。钳头经过热处理，其硬度为≧380HV2.0，钳头张开角度不少于30°。

7.5	骨膜剥离器（190*15mm）	全长190mm，头部尺寸为15mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其头部硬度为HRC48-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.6	加长吸引头（Φ3）	全长260mm，头部直径为3mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的TA2、12Cr18Ni9材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.7	加长吸引头（Φ4）	全长260mm，头部直径为4mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的TA2、12Cr18Ni9材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.8	椎板咬骨钳（220*2.0*110）效工作长度为220mm，头部宽度2.0mm，头部角度为110°。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.9  椎板咬骨钳（220*3.0*110）效工作长度为220mm，头部宽度3.0mm，头部角度为110°。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.10	椎板咬骨钳（220*4.5*110）效工作长度为220mm，头部宽度4.5mm，头部角度为110°。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.11	髓核钳（220*2.0直头）有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.12	髓核钳（220*3.0直头）有效工作长度为220mm，刃口宽度为3.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.13	髓核钳（220*4.0直头）有效工作长度为220mm，刃口宽度为4.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.14	髓核钳（220*3.0弯头）有效工作长度为220mm，刃口宽度为3.0mm，头部呈45°的仰角，并由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.15	髓核钳（220*4.0弯头）有效工作长度为220mm，刃口宽度为4.0mm，头部呈45°的仰角，并由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.16	棘突双关节咬骨钳（260*16*微弯） 全长260mm，头部宽度为16mm且头部呈微弯状，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。其表面粗糙度Ra值，应符合有光泽头部凹槽≤0.8μm、有光泽撑簧≤0.4μm、有光泽外表面≤0.4μm、无光泽头部凹槽≤0.8μm、无光泽撑簧≤0.8μm、无光泽外表面≤0.8μm的规定。经热处理后，撑簧螺钉、铆钉的硬度为≥140HV，钳头的硬度在HRC47～56之间，撑簧的硬度在HRC40～52之间，钳柄等其余零部件≥HRC32。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.17	双关节咬骨钳（240*3微弯）	全长240mm，头部宽度为3mm且头部呈大开档微弯状，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。其表面粗糙度Ra值，应符合有光泽头部凹槽≤0.8μm、有光泽撑簧≤0.4μm、有光泽外表面≤0.4μm、无光泽头部凹槽≤0.8μm、无光泽撑簧≤0.8μm、无光泽外表面≤0.8μm的规定。经热处理后，撑簧螺钉、铆钉的硬度为≥140HV，钳头的硬度在HRC47～56之间，撑簧的硬度在HRC40～52之间，钳柄等其余零部件≥HRC32。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.18	双关节咬骨钳（240*5微弯）	全长240mm，头部宽度为5mm且头部呈大开档微弯状，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。其表面粗糙度Ra值，应符合有光泽头部凹槽≤0.8μm、有光泽撑簧≤0.4μm、有光泽外表面≤0.4μm、无光泽头部凹槽≤0.8μm、无光泽撑簧≤0.8μm、无光泽外表面≤0.8μm的规定。经热处理后，撑簧螺钉、铆钉的硬度为≥140HV，钳头的硬度在HRC47～56之间，撑簧的硬度在HRC40～52之间，钳柄等其余零部件≥HRC32。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.19 棘突双关节咬骨剪（260mm） 全长270mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.20 双关节咬骨剪（180*直头） 全长180mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.21 骨膜分离器（290*15钝头） 全长290mm，头部呈圆形并带有稍钝的刃口，且直径为15mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其头部硬度为HRC48-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.22 骨膜分离器（310*20钝口） 全长310mm，头部呈圆形并带有稍钝的刃口，且直径为20mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其头部硬度为HRC48-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.23 自动牵开器（210*60mm） 全长210mm，头部钩深为60mm，且头部直径为6mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.24 椎管骨打击器（260*3.5*110） 全长260mm。头部尺寸为3.5mm。且头部与杆呈110°角。其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其硬度为HRC48-53。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.25 椎管骨打击器（260*5.0*110） 全长260mm。头部尺寸为5.0mm。且头部与杆呈110°角。其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其硬度为HRC48-53。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.26 椎管骨打击器（260*6.5*110）260*6.5*110全长260mm。头部尺寸为6.5mm。且头部与杆呈110°角。其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其硬度为HRC48-53。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.27 椎板拉钩（200*27*95大号） 全长200mm，钩深95mm头部宽27mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其经热处理后零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.28 椎板拉钩（195*23*82中号） 全长195mm，钩深82mm头部宽23mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其经热处理后零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.29 椎板拉钩(190*20*70小号） 全长190mm，钩深70mm头部宽20mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其经热处理后零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.30  神经根拉钩（胶木90°*3） 头部宽度为3mm，杆和手柄呈90°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造，经热处理后其零部件的硬度为HRC40-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.31神经根拉钩（胶木90°*5） 头部宽度为5mm，杆和手柄呈90°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造，经热处理后其零部件的硬度为HRC40-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.32神经根拉钩（胶木90°*7） 头部宽度为7mm，杆和手柄呈90°，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造，经热处理后其零部件的硬度为HRC40-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.33 寰弓剥离子（深弯） 全长270mm，两端头部尺寸都为2.5，其由符合GB/T4237-2007和GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其硬度为HRC35-45。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.34 带钩带槽神经剥离子（腰椎型） 全长270mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.35 椎弓根探子T型头部直径 （Φ2.5硬杆） 全长230mm，头部直径为2.5mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.36 圆头神经剥离子 头部球头直径为1.5mm，该产品其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC35-45。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.37 防滑锤骨器(Φ10)  全长230mm，头部直径10mm，该产品采用符合GB/T1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC42-50。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.38  防滑锤骨器（Φ12 ） 全长230mm，头部直径12mm，该产品采用符合GB/T1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC42-50。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.39  带齿骨刮匙（300*5*15°）  全长300mm，头部宽度5mm，头部呈15°的夹角且头部带齿，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.40 带齿骨刮匙(300*7*15°) 全长300mm，头部宽度7mm，头部呈15°的夹角且头部带齿，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.41 测量卡尺(4-130mm) 全长200mm测量范围为4-130mm。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13材料制造。经热处理，其零部件的硬度为HRC40-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.42 带钩带槽神经剥离子(颈椎型) 全长270mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造经热处理，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.43单关节咬骨剪(220*弯头) 全长220mm，头部呈弯头状。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.44 多钩后颅牵开器(200*30mm) 全长200mm，钩深30mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造，经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.45 防滑锤骨器(Φ8） 全长230mm，头部直径8mm，该产品采用符合GB/T1220-2007中规定的20Cr13或30Cr13材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC42-50。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.46 骨刀（270*12） 全长270mm，头部直头平口形，头部尺寸为12mm，其由符合GB/T1220-2007中规定的40Cr13Mo材料制造。经热处理后刀杆及凿头的硬度为HRC45-56，其余零部件的硬度为HRC35-52。且其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.47 骨刀（270*8） 全长270mm，头部直头平口形，头部尺寸为8mm，其由符合GB/T1220-2007中规定的40Cr13Mo材料制造。经热处理后刀杆及凿头的硬度为HRC45-56，其余零部件的硬度为HRC35-52。且其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.48 骨刮匙（300*1.5*15°） 全长300mm，头部宽度1.5mm，头部呈15°的夹角，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.49 骨刮匙（300*2*15°） 全长300mm，头部宽度2.0mm，头部呈15°的夹角，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.50 骨刮匙（300*3*15°） 全长300mm，头部宽度3.0mm，头部呈15°的夹角，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.51 骨刮匙（300*4*15°） 全长300mm，头部宽度4.0mm，头部呈15°的夹角，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.52 寰弓剥离子（微弯） 全长270mm，两端头部尺寸都为2.5，其由符合GB/T4237-2007和GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo材料制造。经热处理后其硬度为HRC35-45。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.53 加长吸引头（Φ2） 全长253mm，头部直径为2mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.54 颈椎弓根开路锥（颈椎型） 全长220mm，头部直径3.5mm。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。应经热处理后其零部件的硬度为HRC48-53。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.55 颈椎拉钩（大号） 长195mm、钩深57mm，头部宽度为25mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.56 颈椎拉钩（小号） 长175mm、钩深50mm，头部宽度为25mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.57 颈椎牵开器包含（牵开器架、牵开螺钉及上钉器） 有效工作距离为12-100mm。其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。该产品经热处理后，其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.58双关节咬骨钳（240*2微弯） 全长240mm，头部宽度为2mm且头部呈微弯状，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。其表面粗糙度Ra值，应符合有光泽头部凹槽≤0.8μm、有光泽撑簧≤0.4μm、有光泽外表面≤0.4μm、无光泽头部凹槽≤0.8μm、无光泽撑簧≤0.8μm、无光泽外表面≤0.8μm的规定。经热处理后，撑簧螺钉、铆钉的硬度为≥140HV，钳头的硬度在HRC47～56之间，撑簧的硬度在HRC40～52之间，钳柄等其余零部件≥HRC32。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级

7.59 双关节咬骨钳大开档尖形（微弯） 全长240mm，头部呈大开档尖形微弯状，其由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。其表面粗糙度Ra值，应符合有光泽头部凹槽≤0.8μm、有光泽撑簧≤0.4μm、有光泽外表面≤0.4μm、无光泽头部凹槽≤0.8μm、无光泽撑簧≤0.8μm、无光泽外表面≤0.8μm的规定。经热处理后，撑簧螺钉、铆钉的硬度为≥140HV，钳头的硬度在HRC47～56之间，撑簧的硬度在HRC40～52之间，钳柄等其余零部件≥HRC32。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级

7.60 髓核钳（220*2.0） 弯头有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm，头部呈45°的仰角，并由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.61 髓核钳（指圈式220*2.0） 弯头有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm，头部呈45°的仰角，并由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.62 髓核钳（指圈式220*2.0） 直头有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.63 髓核钳（指圈式220*2.0） 直头有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm，由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。其耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。钳身头端50㎜以内的硬度在HRC46-55之间，其余的硬度≥40，钳头的硬度在HRC47-56之间，左钳柄的硬度不低于HRC32，撑簧硬度在HRC40-52之间。

7.64 椎板咬骨钳（220*1.0*110） 有效工作长度为220mm，头部宽度1.0mm，头部角度为110°。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.65 椎板咬骨钳（220*1.5*110） 有效工作长度为220mm，头部宽度1.5mm，头部角度为110°。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.66 椎板咬骨钳（反口185*2.0*110） 有效工作长度为185mm，头部宽度2.0mm，头部角度为110°且头部呈反口状。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。钳身由头部至50mm内HRC46-55，其余HRC≥40；盖板由头部至50mm内HRC47-56，其余HRC≥40；撑簧HRC40-52；左钳柄HRC≥32。椎板咬骨钳的耐腐蚀性能(按YY/T0149-2006沸水试验法）应不低于b级。

7.67 椎弓根探子（Φ2*270弯） 全长270mm，头部直径为2.0mm，且头部呈弯头状。该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。

7.68 椎弓根探子（Φ2*270直） 全长270mm，头部直径为2.0mm，该产品由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。经热处理后其零部件的硬度为HRC42-52。其耐腐蚀性能应不低于b级。