眼震视图技术参数
技术参数
1.摄像头：双摄像头，可同时记录双眼眼球运动，可自动侦测瞳孔位置。 

2.摄像头与眼罩一体化结构，无拆分式摄像头安装、螺丝固定等繁琐步骤。开机后软件自动完成硬件识别与注册，无额外软件配置步骤。

3.摄像头捕捉采样率≥200fps，高清双目分辨率≥1280×1024。

4.视频录制：支持30Hz、60 Hz、120 Hz 多档位调节 

5.眼球追踪范围：水平 ±30°，垂直 ±25°。 

6.眼罩内置激光发射器，眼罩直接投射激光靶点，用于凝视试验、扫视试验、平滑跟踪试验等，无需额外连接光靶或显示器。 

7.反向眼偏斜试验：通过磁吸面板插入眼罩，软件自动控制交替遮盖，无需手动交替遮盖及遥控器控制。

8.视觉屏蔽（遮光）的方式：通过两片磁吸面板插入眼罩实现遮光 。

9.内置固视灯，可自由设置左眼、右眼和双眼抑制模式。 

10.眼罩内置高精度陀螺仪，无需连接额外硬件，软件也无需额外注册。软件可实时显示以下全部信息：头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）。 

11.软件内置头位指导顺序图，用数字清晰标注，可准确诱发特征性眼震，辅助高效复位。 

12.视频录制/播放：同步记录眼动和环境活动，可在视觉参与和视觉剥夺两种条件下进行记录。 

同步回放眼睛和房间的记录，支持正常速度和慢速播放视频、回放和快进播放视频功能。 

13.自动测试序列：用户可自定义测试协议和自动测试序列，数量不限。 

14.双温冷热试验时，冷热气刺激仪可直接触发在软件冷热模块内记录眼动，无需在患者与软件之间反复切换操作。

15. 软件功能及特性：

15.1、包含完整测试项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视试验、平稳跟踪试验、视动眼震试验（OPK）、前庭眼反射试验、反向眼偏斜试验、动态位置试验、静态位置试验、复位试验、双温冷热试验。 

15.2、特殊测试协议：含咽鼓管充气试验、摇头试验、瘘管试验、Tullio 强声诱发试验、振动试验、转颈试验、耳屏压力试验的标准化测试协议。 

15.3、摇头试验可实时显示头动速度（°/s）、头动范围（°）。 

15.4、反向眼偏斜试验可自动得出水平、垂直方向及左眼、右眼的平均偏移度数（°）。 

15.5、软件内置至少 20 个测试的操作演示动画，并有文字指导说明。 

15.6、开源平台，支持 EMR 系统对接，可通过 XML 文件和 ASCII 原始数据格式向第三方导出患者数据资料。

16.冷热刺激仪

16.1、由输送管道尖端进行精确温控，确保鼓膜刺激效果快速并显著，冷热气刺激仪具有医疗器械注册证。

16.2、温度范围：12～50℃数字显示。

16.3、温度精确度：±0.3℃；精确控制病人眩晕程度，避免发生特殊情况。

16.4、时间范围：1～99s，流量范围：4～10L/min。

16.5、刺激控制：刺激探头或脚踏开关控制。

16.6、安全特性：显示当前输出温度，温度过高时可自动切断。

16.7、输出流量：4-10L/min可调，根据病人耐受程度调节流量，避免刺激病人严重眩晕发生紧急状况，保证测试顺利进行。

16.8、具有自带光源的电耳镜;。

17、质保期大于等于3年。

18、眼震视图配置要求：

（1）双眼视频眼镜 1套

（2）手提箱       1个

（3）通用面垫     4块

（4）光学镜片清洁布 1块 

（5）固定靶点  1张

（6）电缆夹   1个

（7）耳遂听前庭软件  1份

（8）用户手册        1份

（9）视觉屏蔽面板    2块

（10）LCD 面板       2块

（11）工作站     1个

（12）冷热刺激仪 1套 

