## Sheet1
询价表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 科室 | 备注
1 | 负压吸引瓶 | 宇峰 | 3L | 个 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 10 | 120 | 1200 |  | 1、产品规格：3L（长15cm*宽6cm*高24cm）； 2、产品适合范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作； 3、吸引器的气压应能在-0.07~0Mpa范围内任意调节，气最大流量不小于2.5L/min； 4、瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形； 5、当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引； 6、吸引器与起源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄漏现象； 7、瓶子1个，放瓶子小推车1台、引流袋子（3L）1个、盖子跟瓶子连接管1根、负压引流连接管1根。
| 合计 | [6 empty] | 1200