电动移位器招标参数要求

一、技术参数要求

（一）功能：用于危重症护理患者的移动，病床移位轮椅；坐立移位患者床旁更换床单；床旁辅助患者站立行走；减少医护人员职业伤害；降低病人转运安全风险。

（二）技术参数：

1、承重≥200KG；

2、基座长度≥1200mm，宽度≥600mm，展开宽度≥1000mm，基座高度≤130mm；

3、升降范围700mm-2000mm；
4、升降速度：≥20mm/s；
5、推杆电机≥24V/10000N；

6、噪音≤65DB；

7、具备可拆卸锂电蓄电池，充满电使用≥50次；

*8、设备材质：铝合金，设备重量≤50KG；
9、具备电子控制马达吊臂升降、底座开合；

10、手持控制器具备电动控制吊臂升降、底座开合、坐姿调节；

11、主机控制盒具备吊臂升降、底座开合、紧急停止按钮；
12、主推杆具备手动旋转升降装置，供机器紧急情况下使用；

13、设备电池电量不足时，具备发出警报声提示；

14、4个脚轮为万向轮，具备静音阻力小，并带脚踏制动；
*15、具备电动摆动移位姿态，可调整患者后倾或坐立；
*16、具备换钩及360度旋转扶手，辅助患者床旁站立、行走；

17、吊具安全承重≥230KG

（三）配置要求：

1.主机1台

2.可调角度吊架1个

3.普通吊架1个

4.推杆3个

5.控制盒1套（含电池、手柄、适配器）

6.坐姿调节吊具、康复行走吊具各1条

7.助行扶手1对