无创肺水测量系统参数要求

- 技术参数：

- 1.环境温度：+5～+35℃

2.相对湿度：15%～93%

3.大气压力：700hPa～1060hPa

4.电压：220VAC±10%，频率：50Hz±10%

5.设备的输入功率：0.7A-1.6A

6.发射功率：≤ -20dBm

7.显示屏尺寸：≥12.3英寸

8.显示屏分辨率：≥2736x1824pixel(267PPI)

9.电磁信号频率：0.95GHz~2GHz

10.电磁信号发射脉宽：4ms~6ms

11.电磁信号波形：步进连续波

12.测量时间：45 秒±10%

13.测量功能：

a)测量完成后，系统应提供肺水参数(%)。

b)系统应允许用户编辑和保存患者信息。

c)在测量过程中，应可通过单击中止按钮取消测量

14.正常人体肺水范围:20%-35%，无创肺水检测范围：15%-60%； 误差：±7%（绝对值）。