- 脊柱椎间孔镜器械招标参数要求

- 技术参数要求

（一）内窥镜1支，参数要求：

1.1、视向角30°

1.2、视场角≥80°

1.3、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.7mm

1.4、有效工作长度（插入人体部分）≤181mm

1.5、灌注和吸引通道各1个，直径≥1.5mm

1.6、可持续高温高压消毒300次

- 手术器械参数及配置要求：

*本次采购的工作通道，必须属于可组合式工作套管（相互配合并具有锁定功能的工作套管2支），如不满足该项基本条件，本次招标项目不予考虑。

2.1、扩张管1支，内径≤1.5mm，外径≤4.5mm，长度＞180mm

2.2、扩张管1支，内径≥3.0mm，外径≤8.0mm，长度＞180mm

2.3、扩张管1支，内径≥5.1mm，外径≤10.0mm，长度＞180mm

2.4、工作套管1支，前端为斜面；内径≤7.5mm，外径≤9.0mm，长度＞160mm

2.5、相互配合并具有锁定功能的工作套管2支（组合成为1组）

2.5.1、工作套管1支，前端斜面；内径≥6.5mm，外径≥7.5mm，长度≥155mm

2.5.2、工作套管1支，前端为斜面；内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，长度≥140mm

2.6、细齿扩孔钻1支，长度＞170 mm，内径≥6.3 mm，外径＜8.5 mm

2.7、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径≤7.5mm，长度＞165mm

2.8、骨科通条1支，外径＞4.5mm，长度≥300mm

2.9、神经拉钩1支，直径≤3.0mm，长度＞300mm

2.10、剥离子1支，直径≤3.0mm，长度＞300mm

2.11、神经探棒1支，工作长度≥300mm，，直径≤3.5mm

2.12、骨铲1支，工作端直径≤3.0mm，长度≥300mm

2.13、骨锤1把

2.14、抓钳3把，咬切钳1把：

2.14.1  抓钳1把，工作端为勺型。直径≥3.0mm，长度≥300mm

2.14.2  抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥300mm

2.14.3  弧形抓钳1把，直径≤3.0mm，钳口上翘角度≥25°，长度≥300mm

2.14.4  咬切钳1把，头端上翘角度≥10°，直径≤3.0mm，长度≥300mm

2.15、咬骨鞘管2把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸，装配后的咬骨钳具有过载保护功能：

2.15.1  咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥300mm，钳口为≥35°

2.15.2  咬骨鞘管1把，直径≤3.5mm，工作长度≥300mm，钳口为≥35°

2.15.3  可拆卸式咬骨鞘管手柄1把

2.16、穿刺针1支，定位丝1支

2.17、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个