直立床

- 技术参数

1、结合起立床的治疗功能与普通病床舒适性的特点，通过直立训练，体位摆放等早期康复介入，能让长期卧床或转移不便的患者尽早进行站立训练，同时可预防各种长期卧床导致的并发症。

2、适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。可提供符合适用范围的医疗器械注册证。

3、床体站立位角度可电动调节，调节范围不窄于0~85°（±15°），有利于预防长期卧床导致的并发症。

4、起立运行时间：起立床的床板从水平到直立位置时的运行时间不应小于30s

5、床体垂头仰卧位可电动调节，最大角度≥12°。

6、床体靠背板可电动调节，调节范围不窄于0~60°（±5°）；大腿板可电动调节，调节范围不窄于0~30°（±5°）；小腿板具有≥7档高度可调。

7、床体可电动垂直升降，升降高度调节范围不窄于492~780.6mm（±50mm），便于转移及床边治疗操作。

8、具有一键CPR功能，一键即可使床体恢复至最低高度的水平位。

9、配有可折叠式护栏，护栏高度≥350mm（±50mm），护栏材质HDPE。

10、配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板在3000N载荷下变形量≤0.5%。

11、至少配有3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N。

12、床下框离地间距不小于150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。

13、具有≥5个静音电机控制床体升降及角度，其中站立电机负载≥8000N。

14、双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。

15、站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。

16、床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动。

17、足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。

18、四角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩。

19、配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。

20、配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。

21、床体最大承重≥175kg。

22、脚轮：配备4个万向轮，直径≥5英寸双面脚轮（非全包围单面脚轮），双面抓地，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用耐磨材料，静音防缠绕，每个万向轮均配备功能脚刹。

23、保修≥5年