消毒清洗机技术参数
技术参数
（一）设备参数及配置



1.1
清洗舱


1.1.1
容积：
    ≥180L

1.1.2
材质：
    不锈钢板

1.1.3
对接口：
保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间

1.1.4
使用寿命：
≥10年/15000次循环

1.1.5
主体保温：
橡塑海绵

1.2
密封门


1.2.1
开门方式：手动电子安全门锁

1.2.2
门结构：单密封门,玻璃视窗

1.2.3 安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行，电子安全门锁程序运行过程不得开门,可使用特殊工具应急开门

1.2.4
门压紧方式：门采用被动压紧方式（机构锁紧），密封可靠

1.2.5
门胶条：特制硅橡胶而成

1.3
管路系统


1.3.1
干燥系统
带热风干燥功能

1.3.2
核心配件
循环泵、排水泵等均为进口品牌；

1.3.3
计量泵：
标配

1.3.4
循环泵：
流量≥480L/min，功率≤650W

1.3.5
排水泵：
独立排污泵排水

1.3.6
空气过滤器：标配前置过滤器F4,高效过滤器H13

1.3.7
风机：进口高压风机，流量≥110（立方米/小时）,功率≤750W

1.4
控制系统


1.4.1
控制方式：网络协议：可扩展支持工业以太网，支持TCP/IP等众多网络协议。

功耗：极低的功耗，极低的对外电磁干扰（EMI）

接口：带有多种通讯接口RS485，RS232，IIC总线扩展接口等；

工作温度：工作温度在0℃～40℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 

1.4.2
界面显示：电阻屏触摸屏，显示各部件输入输出状态，报警信息显示。

系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；

屏幕颜色，真彩触摸屏；                                                                                                                                         

屏幕尺寸：≥6.5英寸；                                                                                                                                      

分辨率：分辨率≥780 × 460；                                                                                                                   

触摸方式：电阻式      

1.4.3
流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥

1.4.4
温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≤0.15℃。

1.4.5
管理权限
五级管理权限：

操作员：可进行开关门操作，启动停止运行程序；

工艺员：辅助功能参数查看及修改；                                                              

管理员：程序参数修改、安全报警确认；

维修人员：系统参数设置、手动操作、安全报警确认；

制造商：恢复出厂设置、安全报警确认、修改硬件配置和需购买的功能的授权等。

1.4.6
记录方式

标配内置针式打印机，打印记录可永久保存。

清洗过程参数：清洗过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可打印 

触摸屏支持实时动态温度曲线显示，能够实时显示内室温度。                                                                                                                                  

报警信息：程序运行过程中报警信息可在打印纸上打印。

1.4.7 安全保护


超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。具有安全冷却锁，温度高于安全温度不允许开门。

1.5
程序系统



 程序：≥7套预置程序，≥30套可编辑程序

1.6
整体参数


1.6.1
运行时间：
≤58分钟

1.6.2
装载量
    标准配置：≥30个牙科手机＋≥3个器械篮筐

1.6.3
外形尺寸
宽*深*高≤650×700×1800mm

1.6.4
舱体尺寸
宽*深*高≥500×500×650mm

1.6.5
设备净重
≤120Kg

1.6.6
设备运行重量
≤152Kg

1.6.7
清洗温度
40℃（默认，可调节）

1.6.8
消毒温度
80℃～90℃可调

1.6.9
干燥温度
70～110℃

1.6.10
加热方式：
电加热

1.6.11
耗水量
≤13L/步

1.6.12
耗电量
≤1.6度/循环

*（二）维修服务：整机保修五年。

