化学发光成像系统技术参数要求
技术参数
1.主机配有≧12英寸及以上的高分辨率内置触摸控制显示屏，多点触控，内置控制系统有120G及以上的存储空间

2.具有凝胶成像功能：包含透射紫外激发的凝胶成像，透射白光光密度凝胶成像等；核酸胶激发光源中心波长：320nm≥λ≥280nm；

*3.具有化学发光成像功能：包含ECL发光和荧光素酶发光成像；必须具备≧647nm短通（SP）滤光片用于化学发光，可去除热背景，保证高信噪比

*4.全自动滤光片轮位数≥8位，滤光片置于镜头与CCD芯片之间，减少非特异波长杂光进入，降低荧光成像背景

5.成像面积≥16.8 x 21cm；最小成像时间：≤0.001Ss

6.具有免染蛋白印迹成像功能，不需要染色脱色，即可对蛋白凝胶及印记膜进行成像，蛋白凝胶免染成像流程≦2分钟；软件具备预设的免染胶选择成像程序，具有独立的蛋白凝胶免染拍照模块, 凝胶成像数据或者印记膜成像数据可用于总蛋白归一化定量

7.科研级灰度 CCD（非彩色 CCD），物理分辨率：≥600万范围内；像素大小：≥4.5x4.5um；高灵敏度超冷CCD芯片尺寸≥1英寸；暗电流：≤0.002e/p/s；读出噪音：≤6e-rms；

*8.变焦方式：无级物理变焦（非数码变焦），电动马达控制CCD相机沿轨道移动，可移动距离≥10cm；

9.具有累积曝光多次成像功能，最多高达100次，单次实际曝光时间：0.001s-7200s

10.自动曝光：有≥2种用户自定义模式：快速曝光和优化自动曝光可选；优化曝光可保证弱样品条带的最大线性范围，而不会导致强条带过曝；也可只对选定的感兴趣的区域进行优化曝光；

11.图像输出格式：.tif 、.bmp、.png、.jpg、scn、.mscn;数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel 表格式输出、PDF 输出。

12.样品仓出/进上样方式：手动拉/推，非电动控制样品台进/出，方便上样；单一样品托盘即可实现化学发光和蛋白凝胶免染成像

13.三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）。

14.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。

15.仪器配套软件具有独立的泳道总蛋白定量功能模块，能够自动计算出免染凝胶和免染印迹膜上每条泳道的总蛋白含量，并以总蛋白含量为上样对照做均一化处理，准确计算出目的蛋白表达量的差别

16.具有化学发光预览模式，并能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；且能实现化学发光、免染的重合比较

*17.提供中英文版的操作和分析软件，中文版、英文版软件自由切换；软件可以同时授权安装≥20台电脑，并且具有永久使用权限

18.配套分析软件可提供Windows和Mac版本，且可输出PulseNet格式数据；含3-D投影功能，可将图像转换到固体三维模型中，该模型可在具有x、y和z轴的空间中旋转

19.触屏软件管理员账户可以禁用U盘导出数据，禁止删除数据，锁定导出路径，创建新用户管理权限，密码设置管理权限

20.可选配安全版软件（审计追踪）软件符合FDA 21 CFR Part 11，具有审计追踪和用户权限管理、电子签名、数据备份及完善的数据存储等功能

*21.配置清单：

（1）化学发光成像仪主机一套：含内置电脑工作站、触摸屏显示、超冷CCD、化学发光/紫外/免染样品盘

（2）白光样品盘1套

（3）分析软件1套，配总蛋白归一化计算分析模块1套

（4）品牌商用电脑一台，i5以上处理器；存储系统：≥500 GB硬盘，DVD刻录光驱；内存：≥8G MB，≥23英寸液晶显示器或以上配制

22.原厂三年及以上免费质保

23.投标文件中须提供所投产品制造商或制造商在中国设立的分支机构或国内总代理出具的加盖公章的技术参数确认函原件扫描件        

