纯水仪技术参数要求
技术参数
（一）超纯水参数

*1.电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃

2. TOC:<5ppb

3.流速:0.5L/min

4.颗粒物（>0.22um）：<1/ml（配0.22μm除菌终端过滤器）

5.微生物：<1cfu/ml（配0.22μm除菌终端过滤器）

6. RNA酶＜1Pg/ml（配BIOPAK终端过滤器）

7.DNA酶＜5pg/ml（配BIOPAK终端过滤器）

8.TOC＜1ppb (配LC-PAK终端过滤器）

（二）纯水参数

9.离子截留率　>94 %

10.有机物截留率（分子量 > 200）>99 %

11.细菌及颗粒　>99 %

12.流速3L/h@25℃

13.直接从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ级试剂用水，为一体机设计水质优于中国国家标准GB/T6682-2008标准，符合美国CAP、ASTM、NCCLS标准

14.出水监测电阻率仪需采用和德国计量研究院联合开发的电极，电极采用套筒式设计，增大有效点击表面积且减小电极间距，电阻率仪电导池常数0.02cm-1，温度灵敏度为0.1℃，以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，设计符合USP＜645＞

15.集成式纯化柱设计，包含预处理，反渗透膜和离子交换树脂

16.纯化柱前需要有加压泵，保证用户进水水压，从而保证流量和纯水质量

17.预处理柱子填料成分：活性炭、深层过滤芯、高分子聚合物

18.RO膜设计，无需酸碱清洗，离子交换柱容量1L，包括0.5L特制离子交换树脂Jetpore®和0.5L高级离子交换树脂Organex。

19.配185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，高品质紫外灯寿命需达2年或以上。

20.内置6L水箱，系统内部定期自动循环，以保证稳定的水质。水箱采用PE材料，是经过多种材料反复试验、对比，选择溶出性最低的材质。

21.彩色液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。系统内附“快速参考指南”和“用户手册”供于了解系统操作和维护的更多信息。

*22.仪器配备设备管理监控仪；

（1）具有刷卡功能，使用的卡类似于钥匙扣，便于携带；

（2）可以记录刷卡的卡号、刷卡的起始时间、终止时间；

（3）具有存储功能，可以存储≥4000条信息，每条信息包括：刷卡卡号、起始时间；终止时间,内存达到80%以后会报警，提示管理者进行内存清理，释放存储空间；

（4）具有电脑客户端应用软件，可以设置每个卡号对应的采购人，同时也可以将终端内保存的数据，导出TXT 文档，便于采购人编辑查看，软件适用于XP 以上系统版本；

（5）软件针对不同采购人设置不同操作权限，依据权限不同有对记录数据查看、编辑、删除与统计等功能；

*23.配置:

（1）带内置小水箱的纯水超纯水一体机1台

（2）纯化柱2套

（3）0.22um终端过滤器2个

（4）自来水过滤装置一套(含1um、10um棉蕊各20支)

（5）监控仪一套

（6）原厂三年免费质保

25.投标文件中须提供所投产品制造商或制造商在中国设立的分支机构或国内总代理出具的加盖公章的技术参数确认函原件扫描件        

