多功能酶标仪技术参数要求
技术参数
1.检测类型：6-384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）

2.应用范围：基于四光栅技术—吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移及特殊气体浓度下的活细胞检测

3.光源：高能氙闪灯光

*4.温度控制：室温+5℃-66℃

5.温度均一性：± 0.75℃；温度准确度：37℃±1℃

*6.震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）、超长时间震荡

*7.检测器：PMT检测器可制冷至-5℃，有效降低背景噪音，提高信噪比

8.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20X20密度/孔）

9.吸收光检测参数

（1）波长范围：230nm-1000nm，1nm可调

（2）波长带宽：4.0nm；波长准确度：±2.0nm；波长重复性：±1nm

（3）光度量范围：0-4.0(OD)；分光检测分辨率：0.001OD

（4）测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD

（5）测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD

（6）杂散光：＜0.05%@230nm

*10.光程校正技术：配有PathCheck光径传感器技术，具有光程校正功能；可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果可以不随温度变化而变化

11.荧光强度检测参数：

（1）荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

（2）波长范围：250nm—850nm，1nm可调

（3）带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm

（4）动态学范围：>6个数量级

（5）灵敏度(优化)：< 1pM荧光素，96孔板顶读；< 2pM荧光素，96孔板底读< 1pM荧光素，384孔板顶读；< 2.5pM荧光素，384孔板底读

12.化学发光检测参数：

（1）化学发光检测支持：微孔板顶部检测

（2）波长范围：300nm—850nm，1nm可调

（3）动态学范围：>7个数量级

（4）灵敏度（辉光）：< 2pM  ATP  96孔板，< 4pM ATP  384孔板  

（5）灵敏度（闪光）： 20amol ATP  （Promega ENLITEN  ATP Assay System）

（6）孔间干扰：<0.1%，白色96孔板；<0.2%，白色384孔板

13.通过USB连接电脑，软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥24种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选），兼容Windows 10/11专业版或企业版系统。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能（可选），支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。

14.注射器模块：

（1）注射器通道：内置双通道，1 µL增量，兼容机器臂

（2）支持的模式：ABS, FI和Lumi

（3）分液准确性：± 5%@100 µL

（4）分液精确性：≤2% cv@100 µL

（5）死体积：管路体积: 250 µL；回流死体积：< 10 µL

*15.配置

（1）主机1台（内置光吸收、荧光强度和化学发光三功能模块）

（2）专业分析和控制软件一套

（3）电源线、数据线、安装使用手册

（4）双进样器1个

（5）24孔超微量检测板1套

（6）品牌商用电脑一台，i5以上处理器；存储系统：≥500 GB硬盘，DVD刻录光驱；内存：≥8G MB，≥23英寸液晶显示器或以上配制

（7）2箱原厂96孔板酶标板

16.原厂三年免费质保

17.投标文件中须提供所投产品制造商或制造商在中国设立的分支机构或国内总代理出具的加盖公章的技术参数确认函原件扫描件        

