蛋白纯化仪技术参数要求
技术参数
*1.1.双泵系统，流速范围0.001-25ml/min，最大耐压27.5Mpa(4000psi)，流速精度±1.5%，PEEK材质泵头；含自冲洗功能；

1.2.应配备压力传感器，系统最大耐受压力应不低于27.5Mpa，精度要求不低于±2%；

1.3.应配备温度传感器，系统耐受温度应在0~100℃。温度传感器可对电导、pH进行温度补偿，精度不低于±1℃；

*1.4.应配备在线紫外监测器，检测范围为200 nm-800nm，可同时检测四波段，波长精度不低于±1nm，重复性±0.5nm，吸光度范围为-6~6AU；含 2mm 外置流通池，流通池死体积不高于5uL；

1.5.应配备电导率监测器，监测范围0.001mS/cm－999.9mS/cm，精度要求±2%；

1.6.应配备混合池和动态混合器，混合池体积应不低于2ml；

1.7.应配备进样阀，自动进样软件控制切换Load，Inject，Waste功能；

1.8.应配备4通道流动相选择模块，A泵2通道，B泵2通道；

1.9.应配备柱位阀和柱夹，应能保证最少同时能搭载的3个层析柱，支持旁路，且每个柱位均支持正冲、反冲或旁路；

1.10.配备层析柜

1.11.应配组分收集器:标配收集架（5ml收集架1个和2ml收集架1个）；

1.12.纯化主机尺寸的宽度小于等于420mm；

1.13.配置气泡传感器，防止气泡进入对层析柱；

1.14.应配PH计，方便检测；

1.15.能满足2-40℃的工作温度，能满足5%-95%工作相对湿度；

1.16.配有暂停、继续按钮，在实验操作时能够不用通过电脑就能实现对设备暂停或者继续；

1.17.软件可中英文切换，在两种状态下均可正常操控；

1.18.流路应实时在线，以保证实时监控和控制；

1.19.自动数据处理和打印报告，并可修改报告模板；

1.20.运行结果数据应能实时保存；

1.21.操作软件界面友好，简单易学，逻辑性强。编程简单，可利用事先编好的程序实现层析功能。手动运行程序时可随时修改参数设置；

1.22.控制软件主界面同时可显示运行曲线，仪表参数，流路图，Logbook等，并可在流路图上实现一键实现阀状态切换、清零等功能；

1.23.小体积、大体积上样应能自动切换、能满足自动上样、进样、冲洗功能；

1.24.大体积收集阀可实现固定体积收集和按峰收集，收集方式可选；

1.25.软件数据存储应位于数据库中，并在硬盘中进行实时备份。软件符合GMP/GLP要求；

1.26.软件支持硬件检测功能，防止切阀不成功以及软件断开连接造成损失；

1.27.支持SQL数据库管理，纯化软件备份的数据自动进入SQL数据库，数据完整性有保障；

1.28.为了便于数据管理，登录之后，需选择项目或者新建项目，才可操作；并且方法和数据应按项目储存，方法数据只能在该项目中打开，其他项目不可查看更改。（提供软件截图）

1.29.运行方法时，需要展示当前运行的指令、已经运行的指令和未运行的全部指令；（提供软件截图）

1.30.图谱运行界面、数据处理界面、报告导出界面均可添加文本框，并可以移动至指定位置（提供软件截图）；

1.31.垂直标记需要能输入精确值，确定选择的起始值是无偏差的；

*1.32.品牌电脑一台，不低于I5处理器/硬盘512G/内存32G/独立显卡；

1.33.中英文双语系统，可以在两种语言之间进行切换，软件不存在侵权相关问题及网站上没有侵权信息。

*1.34.系统可通过手机软件实现远程数据监控，根据需要显示实时运行数据和图谱，并支持基本控制功能，如运行方法、暂停、继续、保持、下个断点和结束。该软件可同时连接至少三台终端设备。（提供软件截图证明）

