项目名称：血管造影高压注射器系统（dsa配套）采购项目                项目编号：HW202605019

附件1：
血管造影高压注射器系统（dsa配套）采购项目需求一览表

	项目要求

一、参数需求

规格：长*宽*高约223*99/105*53-77cm

（1）床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

（2）床框采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接 ；床背板支撑力牢固可靠，承受1500N压力不变形；床面板采用1.0mm优质冷轧钢材一次模压成型工艺，床板四角平滑,多孔透气设计。

（3）床板和床架表面经处理，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过二度磷化防除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。

（4）采用进口品牌电机，通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。

（5）调节范围：背部调节高度：0-75°；腿部调节高度，0-30°；整床向前倾斜：0-10°；  整床向后倾斜：0-10°，               上下升降范围：53-77cm

（6）流线型床头尾板（高低搭配），采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，满足临床急救需求。床尾板带护士控制器。

（7）床边护栏系统：护栏采用优质PP工程塑料，四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床。前后护栏设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

（8）脚轮采用6寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。中控一脚刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。

（9）称重系统：床尾板有内嵌式称重系统，准确测量床上载有物品和病人的重量，液晶显示称重数字。

（10）电动控制系统：双侧护栏的内外侧均具备内置式非线控操作面板，护栏内外医患内置式操作键分开；内侧位患者控制键，外侧位医护人员控制键，床尾板配内置式非线控操作面板。

（11）立柱式直线升降结构，结构稳固，称重准确。

（12）离床报警功能：开启离床报警功能之后，病患离床或坠床时，蜂鸣器会发出警报提醒医护人员。

    （13）标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

（14）手动CPR：背板下方左右两侧均有“CPR”快速释放把手 ，医护人员可单手操作迅速恢复水平体位，进行抢救。

二、配置清单

1.床主体1张

2.不锈钢输液架1根

3.床垫1张

4.中控轮4个

5.护栏2副

6.电机4个

7.电控系统1套

8.插头1只

9.中控刹车系统1套

10.引流挂钩4个

11.床垫防滑筋6只

12.床头尾板1副

13.输液架插孔6个

14.角度指示器4只

三、售后服务

1.上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。

2.保修政策：1）保修服务：提供终身；2）保修方式：上门维修、寄送修。

3.主机保修期：≥36个月（从终端签收时间开始计算）

4.换货政策：若有质量问题，厂家无条件15天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）



	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4、本采购文件的相关要求。

5、国家相关法律、法规、标准和规范等

五、售后服务要求：

1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。

2、质保期：自验收合格之日起不少于1年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。

3、在正常使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
4、其余按厂家承诺进行。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订，验收合格后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起6个月后支付5%的尾款。


