项目名称：血管造影高压注射器系统（dsa配套）采购项目                项目编号：HW202605019

附件1：
血管造影高压注射器系统（dsa配套）采购项目需求一览表

	项目要求

一、基本要求及用途

用于X射线血管造影检查时造影剂的注入，可兼容多种规格耗材

二、配置要求

1、注射显示装置1台

2、近端控制显示装置1台

3、电源通信装置1台

4、支撑装置1台

5、注射显示装置支架支臂1个

6、控制显示装置支架支臂1个

7、配套专业线缆（控制显示装置线缆-总线-20）1根

8、配套等电位接地线1根

9、配备（附件）手动开关 1 个

10、配备 脚踏开关 1个

11、针筒保护套 1 个

12、配套使用软件、驱动软件、保修卡、合格证、使用说明书一套

三、具体规格及技术参数

1.容量≥150ml；最大注射速度≥45ml/s，0.1ml/s可调；最大压力≥1200psi；最大吸药速率≥20ml/s，1ml/s可调；最大注射、曝光延迟≥99s，增量为0.1s；最大上升时间≥9.9s，0.1s递增；注射时相≥4个

2. ▲注射头配备彩色触摸显示屏，可在注射头显示注射状态及实时压力曲线；注射时注射头和控制室内显示屏实时同步显示，双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突

3. 操作室内控制屏为真彩LCD显示，不同颜色显示造影剂和盐水，可在控制屏显示注射状态及实时压力曲线

4. ▲注射器可储存：预设方案≥100，历史记录≥500

5. ▲多时相联动控制，实现可变流速

6. ▲具备防渗漏报警功能

四、售后服务

1.售后质保期≥1年，


	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4、本采购文件的相关要求。

5、国家相关法律、法规、标准和规范等

五、售后服务要求：

1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。

2、质保期：自验收合格之日起不少于1年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。

3、在正常使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
4、其余按厂家承诺进行。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订，验收合格后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起6个月后支付5%的尾款。


