项目名称：屏蔽项目安装（屏蔽配套项目）            项目编号：HW202605018

附件1：
屏蔽项目安装（屏蔽配套项目）采购需求一览表

	项目要求

一、基本要求及用途

用于满足放射性药物在淋洗、分装和标记方面的需要。 

二、配置要求

防护通风柜由三部分结构组成，控制区域位于上部，安装有独立 的排风机组单元， 工作区域位于各联中部，各联正面安装有铅玻璃视窗和二个用于进入工作区域的操作手孔；辅助区域位于下部，安装有活度计电离室屏蔽井和钼锝发生器屏蔽传送装置，完全满足放射性药 物在淋洗、分装和标记过程中的使用功能。 通风柜提供辐射防护，保证了操作者在淋洗、分装 和标记放射性药物的过程中符合ICRP辐射安全环境标准

三、具体规格及技术参数

（一）不锈钢一体式双联分装通风柜(钼锝)

1.符合放射性药物淋洗、分装和标记的工作区域。

2.完全隔离式防护的洁净不锈钢工作腔室。

3.侧开式屏蔽防护门（屏蔽铅当量要求，20mmpb），右侧开门。

4.内置放射性气体过滤器，及活性炭吸附装置。

5.符合人体工程学设计的操作控制面板。

6.控制：人机交互界面实现控制.

7.上柜配：灭菌/照明/抽风装置各1套,每联镶嵌安装400*300*70mmZF6型核工业专用铅玻璃视窗。

8.淋洗联下柜配：2扇不锈钢推拉式防护柜门，预留钼锝发生器自动升降送药孔。

9.装联下柜配：2扇不锈钢推拉式防护柜门，预留活度计与废物丢弃口。内置单开门不锈钢防护污物箱1个（外形尺寸高350mm*宽350mm*深350mm）。

10.每联各镶嵌安装5寸触摸控制操作屏1个，可显示负压、控制灭菌、照明、抽风、药物升降。

11.每联配置一个管道风机，便于与排风管路的对接；管道风机管径DN150，功率75W，风量540m³/h，风速8m/s，静压380Pa.（注：不含柜外风管及安装。）

12.照明：T5-LED，功率9W.

13.灭菌灯：T5-8,功率8W.负压指示：指针式负压表或使用微压差传感器监测并将检测到的值显示于触摸屏上.电源：单相 220 V / 50 Hz 、10 KVA.配活度计防护桶：内径180mm，外径230mm，高340mm.其它附件：电源插座.   

14钼锝发生器自动升降防护装置-与分装通风防护柜和钼锝发生器配套.

15配20mmpb可装钼锝发生器不锈钢防护桶（内径145mm，外径190mm，高300mm），自动升降行程150mm，能与分装通风防护柜触摸屏同步控制。含机电和控制器。

16.电机功率满足250W，升降速度230mm/min .

17.升降装置内配置上、下限位器，可有效防止过度升降情况的发生。   

（二）放射性废气自动化处理系统

1.联动风机+控制多联控系统、风量≥1m/s；

2.学科室内高活区布置风机和控制，屋顶大功率风机+气溶胶碘化钠处理箱（包含管道及安装）

3.标准工作电压：AC~380V或 220V 

4.功率：满足5.5KW匹配风量

5.风量：≥12000M3/h

6.尺寸：约1200*1000*1300mm

7.出风口法兰：250*250mm

8.进风口法兰：250*250mm

9.活性碳过滤网（用于过滤气溶胶）：3-5层（带有上锁功能，以防脱落）

10.外壳材质要求：SUS304

11.风压传感器：标配

12.电动风阀：匹配管径（219-355mm）

13.工作温度:-20-50°

14.人机界面控制一体机：处理装置可由人机界面独立控制，也可由外部联机控制（预留有联机接口）

四、售后服务

1.设备上门安装培训，安装完毕验收合格后质保年限≥12个月



	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4、本采购文件的相关要求。

5、国家相关法律、法规、标准和规范等

五、售后服务要求：

1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。

2、质保期：自验收合格之日起不少于1年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。

3、在正常使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
4、其余按厂家承诺进行。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订，验收合格后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起6个月后支付5%的尾款。


