低温射频消融仪技术参数要求

一、技术参数

*1. 设备功能基本要求及用途：可在B超、CT等影像引导下,用于患者肺肿瘤、肝肿瘤的冷冻消融治疗。

2. 设备资质具备NMPA、FDA或CE认证

3. 具备开机即冷即热功能

4. 具有≥16寸触摸液晶显示器，可自由旋转

5. 可显示通道各项工作参数

6. 气体管理：自动控制气瓶压力便于气体的高效管理

7．紧急开关：操作界面具有随时终止手术设置设计，可选择单通道或全部通道终止手术。

8.具备自动检测所使用的冷冻消融针类型的功能，无需扫码

9. 记录病人及治疗过程数据存储、备份根据需要自动生成治疗数据报告。

10. 设备支持冷冻消融针烧灼功能

11．每通道可负载≥1根冷冻消融针

12. 限压保护：配置有限压保护，气体超压自动泄气功能

13.数据采集：配置USB等数据接口，可导出治疗数据

*14.冷媒：采用氩气降温

*15.热媒：采用氦气升温

16.复温方式：具备免气体复温模式功能

*17. 降温速度：60s内降温到-90℃以下

*18. 冷冻功率调节功能：可在5%-100%范围内进行能量调节，且具有一键Stick功能可固定肺结节，用于冷冻辅助活检。

19.探针通道数量：通道数≥8个，每个通道可独立控制

20.探针直径：直径≤1.5mm