胸腔引流监控系统技术参数要求

一、技术参数

*1.压力设置范围：-1cmH2O～-100cmH2O，步距1cmH2O；最大负压-100cmH2O，允差±10%

*2.漏气量显示：实时漏气显示范围不窄于0mL/min~5000mL/min

3.自由气流流量：自由气流流量大于5000mL/min

4.液体测量：液体测量范围0mL~800mL,允许±10%或50mL，两者取较大值

5.依据患者的漏气速率和液体引流量，生成数字化、标准化的的可视图

*6.运行模式

实时监测引流管接口负压压力。若低于设定负压，则加快设备内部负压泵抽吸速度；若等于或高于设定负压，则设备内部负压泵停止工作。每间隔5分钟，对管路进行循环气流冲洗，若管路虹吸或堵塞时，对管路进行循环气流冲洗

7.内部电源使用时间:内部锂电池供电模式，漏气速率<1.5L/min的运行情况下，可持续使用4小时以上

*8、智能报警，防范风险

具有系统漏气报警、连接管堵塞报警、引流瓶满报警、引流液突增报警、滤菌止溢阀堵塞报警、电池电量耗尽报警