项目名称：电动病床采购项目                项目编号：HW202605020

附件1：
电动病床采购项目需求一览表

	项目要求

一、参数需求

规格：长*宽*高约223*99/105*53-77cm

（1）床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

（2）床框采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接 ；床背板支撑力牢固可靠，承受1500N压力不变形；床面板采用1.0mm优质冷轧钢材一次模压成型工艺，床板四角平滑,多孔透气设计。

（3）床板和床架表面经处理，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过二度磷化防除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。

（4）采用进口品牌电机，通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。

（5）调节范围：背部调节高度：0-75°；腿部调节高度，0-30°；整床向前倾斜：0-10°；  

整床向后倾斜：0-10°，上下升降范围：53-77cm

（6）流线型床头尾板（高低搭配），采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，满足临床急救需求。床尾板带护士控制器。

（7）床边护栏系统：护栏采用优质PP工程塑料，四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床。前后护栏设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

（8）脚轮采用6寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。中控一脚刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。

（9）称重系统：床尾板有内嵌式称重系统，准确测量床上载有物品和病人的重量，液晶显示称重数字。

（10）电动控制系统：双侧护栏的内外侧均具备内置式非线控操作面板，护栏内外医患内置式操作键分开；内侧位患者控制键，外侧位医护人员控制键，床尾板配内置式非线控操作面板。

（11）立柱式直线升降结构，结构稳固，称重准确。

（12）离床报警功能：开启离床报警功能之后，病患离床或坠床时，蜂鸣器会发出警报提醒医护人员。

（13）标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。

（14）手动CPR：背板下方左右两侧均有“CPR”快速释放把手 ，医护人员可单手操作迅速恢复水平体位，进行抢救。

二、配置清单

1.床主体1张

2.不锈钢输液架1根

3.床垫1张

4.中控轮4个

5.护栏2副

6.电机4个

7.电控系统1套

8.插头1只

9.中控刹车系统1套

10.引流挂钩4个

11.床垫防滑筋6只

12.床头尾板1副

13.输液架插孔6个

14.角度指示器4只

三、售后服务

1.上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。

2.保修政策：1）保修服务：提供终身；2）保修方式：上门维修、寄送修。

3.主机保修期：≥36个月（从终端签收时间开始计算）

4.换货政策：若有质量问题，厂家无条件15天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）



	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、检查内容

根据招标文件的技术要求，逐个检查是否保质保量的实现了所有功能需求。

2、检查标准

（1）依据招标文件需求规格逐项检测，检查功能是否已按招标要求相符。

（2）检查不同角色在此功能的流程与操作上是否与业主方实际需求相符。

（3）检查不同角色在此功能上的不同权限是否相符，是否有越权或权限不足的情况出现。

（4）检查功能表单的数据有效性，确保用户提交的数据准确无误，不会出现数据无效、缺失甚至出错等现象。

（5）检查功能代码是否按代码规范编写，代码是否有冗余、是否有逻辑性错误。

输入、输出各项数据进行操作检查业务流程是否完整，包括复杂业务流程检测。

（6）对业务关联、业务跳转的检测。

（7）合理业务当中不合理数据的检测。

（8）非常规业务检测。

五、售后服务要求：

★ 项目验收以后，中标方应该按照以下要求提供售后服务：

1、要求提供至少1年免费技术应支持服务，服务内容应该包括但限于：技术应支持服务、提醒通知服务、软件安装服务、网站安全检测和设置服务、服务器安全检测和设置服务、网站被黑后恢复及防范服务、在线用户手册查阅服务、在线产品技术文档查阅服务、在线视频培训教程查阅服务等，在服务期限内所有服务内容没有次数限制。

2、要求提供6×8小时技术支持服务以保障网站正常运行,并提供7×24小时应急响应联系方式，网站若出现故障要求在2小时内做出响应或解决。如遇重大技术问题，应及时组织专家进行会诊，并在6小时内采取措施，确保系统在出现故障后24小时内可以恢复正常运行。

3、网站软件要求至少提供1年软件免费升级服务。

4、应提供电话服务专线、在线咨询、网络远程操作、技术人员上门等多种服务方式。

5、应提供售后服务人员的姓名和各种联系方式，并在人员或联系方式发生变动时及时通知需方。

6、在系统维护升级期内须提供备用方案。若6小时内无法排除故障，需用备用设备或备份立即替换；如遇重特大突发事件等特殊时期，须即派技术保障小组到场提供全程技术运维保障服务，确保在处置重特大突发事件中平稳运行。

以上售后服务要求必须全部完全响应，否则为无效投标。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订，验收合格后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起6个月后支付5%的尾款。


