# 采购需求

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、标记“▲”号为实质性参数，如有偏离投标无效，未标注符号为普通技术参数为非实质性参数。非实质性技术参数发生负偏离或不响应达5项（含）以上的，投标无效。

8、实质性参数（标注“▲”的条款）需提供证明材料：产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能的证明材料，否则评标委员会将可能不予以认可，并按照负偏离认定。

9、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

10、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业。

二、技术要求

1.项目名称：多功能电动超声检查床/诊疗椅采购项目

2.招标采购预算：拟定多功能电动超声检查床控制价为：16000元/张，数量：2张；多功能电动超声检查床（介入）控制价为：36000元/张、数量：1张；超声诊疗椅控制价为：3200元/张  数量：5张  预算总额：84000元。

3.质保要求：整套设备质保期≥3年

4.申请科室：超声诊断科

| 设备 名称 | 数量及 单位 | 控制单价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能电动超声检查床 | 2张 | 16000 | 一、用途：用作主体检查、诊疗设备的辅助有源器材，配合医生从不同方位进行检查操作。 二、规格尺寸： - 1.长度：全长：2100±20mm； - 2.床面长度：1900±20mm。 3.宽度：床面宽度：650±10mm。 4.高度：床面离地低位：600±10mm；床面离地高位：830±10mm。 5.复位高度：620±50mm。 6.固定式或移动式垫枕：50±10mm。 三、产品功能与技术参数: ▲1. 整床电动升降高度：床面离地最低位：600±10mm；床面离地最高位：830±10mm。 ▲2.可承重≥175KG。 ▲3.全自动智能纠偏更换检查垫装置。 ▲4.具有二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统。 5.床体采用强度高钢材；金属件表面达到内外防锈，涂料有抗菌、防霉、防腐蚀作用。 6.≥5寸医疗专用静音耐磨脚轮。 ▲7. 电动水平升降采用专业医用电动推杆电机，数量≥两支。 ▲8.控制系统带有一键复位功能。 9.控制系统，至少具有可选择整床长度的1/3、1/2、100%三种以上选择的过床单方式。 10.电源盒具备熔断器断电保护设置。 11.医疗垫单材料为医用SMS无纺布，可选配多种规格、型号。 12.床垫材料：高密度海棉作填充物，皮套为高仿ASTM皮革。 13.配有急停开关，紧急情况下，医护人员可立刻停止检查床的工作。 14.可另行选配购买有输液支架，耦合剂加热器等装置。 15.输液架选配，采用可伸缩的≥四个挂钩，高度调节范围至少包含：85-150cm，负载≥5kg。 16.具备智能纠偏过床单功能。 四、健康环保的材料： ▲1.床面、垫枕：户外高仿皮革；防静电处理；抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线。 2.内部采用高密度海绵。 3.检查床的运动关节的材料采用铜套。 4.螺丝采用不锈钢材质。 |
| 多功能电动超声检查床（介入） | 1张 | 36000 | 一、技术规格 1.长度：全长：2100±20mm；床面长度：1900±20mm。 2.宽度：床面宽度：650±10mm。 ▲3.高度：床面离地低位：600±10mm；床面离地高位：830±10mm。 4.复位高度：620±50mm。 5.固定式或移动式垫枕：50±10mm。 二、功能 1. 整床电动前后水平移动，最大行程:420±10mm; ▲2.整床电动水平升降，范围：600—830±50mm； 3 .背部电动最大倾斜角度：75°±10°； 4.臀部电动升降：100±10mm； ▲5. 不锈钢托架：距床面高度：300±10mm，长度：600±10mm； ▲6. 手臂托板：长度：600±10mm；宽度150±10mm；手臂托板可移动范围：380±10mm； ▲7.全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控，提高效率； ▲8. 全功能一键复位。 ▲9.具有≥二套控制系统：（1）无线遥控器；（2）床体上控制按键系统；二套系统均可使用。 三、材质 1 .床面、垫枕：户外高防皮革,胶不含AZO，BS582.防火，REACH 210<1000PPM（全部清单）,经向剥离1.8-2KG，纵向1.2-1.4KG，UV3-4级，日晒3-4级，防静电处理（10的9次方-10的10次方），抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵； ▲2. 床架主体：厚度为≥0.33cm优质冷轧钢； 3. 主要动力系统：采用进口电机； 4. 配≥5英寸万向静音脚轮； 5. 床尾扶手，圆角设计，方便移动； ▲6.红外无线遥控、按钮两种控制方式，可操作整体全部功能； 7. 隐藏式输液架插孔。 |
| 超声诊疗椅 | 5张 | 3200 | 一、技术规格 1.椅背：最低位：900±50mm，最高位：1050±50mm。 - 2. 椅背：后倾角度≥10°。 3.左右扶手最大尺度：600±50mm。 - 4.椅面尺寸：宽：470±50mm，深：380±10mm。 5.椅面前后移动范围：50±20mm。 - 6.椅面高度调节范围：（540-680mm）±10mm。 7.圆环形脚托：直径：500mm；最低位：210±50mm，可向上调节，最大范围：120±50mm。 - 8. 五星状铝合金底座，半径：330±10mm。 9.整体净重：21.5KG。 10.≥五只进口脚轮，整体承重≥175KG，整体安全承重和抗冲击重量≥100KG。 11.高级升降气杆，大于10万次使用寿命，气缸承重≥100KG。 二、主要功能 1. 椅背能适度向后倾，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能。 ▲2.可前后移动，根据体型不同，可调整舒适度。 - 3.椅面高度可调节，调整到舒适位置。 - 4.圆环形脚托可上下调节。 ▲5.脚轮具有重力自动锁功能，负重即自动锁定，防滑防摔，保障使用时的安全。 三、材质与工艺 ▲1.椅面、椅背皮革不含偶氮染料等有可能产生致癌物的成份；抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线。 ▲2.椅面、椅背的内部均使用高密度泡沬发泡工艺。 ▲3.椅面坐垫托盘采用钢板固定件。 ▲4.圆环形脚托使用不锈钢材质。 - 5.底座采用铝合金。 ▲6.进口万向轮，有重力制动锁住功能。 7.整体设计与检查床相匹配。 |

▲三、商务要求

| # 1 | # 投标报价要求 | 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、更新升级、零配件更换、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 （4）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在质保期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。 （5）报价包含终身软件升级更新迭代的费用(如有)。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| # 3 | # 交货时间及地点 | 1.交货期：合同签订之日起30天（进口产品90天）内完成交货安装调试并正常运行。 2.地点：广西壮族自治区江滨医院内采购人指定地点。 |
| 4 | 质保期 | - 1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起：整套设备质保期≥3年。质保期内非人为损坏负责更换所有故障零配件，并负责提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行，质保期满后，终身维护。 - 2.质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供保修服务，直至采购人确认更换保修单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。保修金额每年不得超过合同额的10%，保修成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目质保期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。 3.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 4.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 5.质保期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 6.若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，中标人应予以负责换货。 |
| # 5 | # 售后服务要求 | 1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。具体的维保技术人员配置与稳定性要求如下 （1）团队配置： 投标人须组建专属维保服务团队，明确项目维保负责人及技术人员名单。须提供团队成员的学历证明、职业资格证书及近三个月社保缴纳证明。 （2）人员稳定性承诺： 投标人须承诺在质保期内保持技术团队稳定，项目维保负责人及核心技术人员未经采购人同意不得随意更换。 （3）人员变更机制： 确需更换人员的，须提前30个工作日书面通知采购人，并提交接替人员的资质证明，经采购人书面确认后方可更换。接替人员资质不得低于原人员。 2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人≥1次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训2人次，视采购人时间安排确定。 3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行； 4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 5.设备质保期内，硬件的售后服务（包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品）和应用软件的售后服务（包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。 6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少四次（每季度一次），包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 7、维保场地与备品备件要求 服务网点： 供应商应明确售后服务网点地址，该网点应具备备件仓库、维修测试设备及办公场地。服务网点距离采购人所在地应与所在地现有交通条件下承诺到达现场时间一致。 备品备件储备： 供应商须提供《质保期内备品备件储备清单》。承诺对关键部件、易损件建立合理的库存量，确保维修时“有件可用”，严禁因缺件导致维修延期。 备件来源： 所有更换的备品备件必须为原厂正品或同等质量认证产品，不得使用二手、翻新或非授权替代品。 8、超出维保期限后的服务与零配件供应要求 （1） 投标人须在投标文件中提供《质保期满后主要常用零配件清单及报价表》，格式自拟。清单范围： 应包含设备主要部件、易损件、专用耗材（如有）等，明确配件名称、规格型号、供货单价、供货周期 使用期或有效期等。 （2）投标人承诺在设备使用期（或有效期）内，向采购人提供配件的价格不得高于该报价。如市场公开价格下降，供应商应相应下调价格。 （3）持续服务要求供应商须承诺设备停产后，继续提供零配件供应服务的年限不少于该设备使用期（或有效期） |
| 6 | 医疗器械注册证 | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标响应文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标人单位公章，否则投标无效。 |
| 7 | 付款方式 | 1.全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格证，中标人开具全额增值税发票给采购人后6个月内支付合同金额的95%。中标人履行相关配套服务年限达到响应文件承诺的服务年限，且经采购人验收符合合同约定后6个月内，采购人支付合同金额的5%。 2.付款前，中标人须提供符合要求的发票给采购人，否则采购人有权不予支付。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担 。 |
| # 8 | # 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由中标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。需提供产品彩页，提供产品发货地（提供物流信息）。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| 9 | 违约 责任 | 1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标人支付该批货款额的 5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的5%。超过10天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。 5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。 6.中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用给采购人造成的经济损失的均由中标人承担。 7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标人赔偿损失，此赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止协议。 8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。 9.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 10 | 使用期限要求 | 1.设备使用期（或有效期）≥5 年（以注册证或技术白皮书为准）。中标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需逐台写明该设备的“使用期限”。 2.中标人交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求： 所提供货物为非进口货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的95%；所提供货物为进口货物的，要求交货（开箱验收）时所提供货物的生产日期在6个月以内。 备注：“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739 号）》及相关法规指明的“使用期限”。“剩余使用期限”指从中标人交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标人交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标人交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。 |
| # 11 | 其他 要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 3.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。 4.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止该项目合同。 |
| 三、进口产品说明 |  |  |
| 1 | 进口 产品 说明 | ☑本投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时中标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的中标人的进口产品。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |