## 发热门诊一层PCR-实验室家具
江西莲花人民医院 发热门诊一层PCR清单
编号 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 尺寸（L×W×H）mm | 技术参数 | 参考图片 | 备注
发热门诊一层PCR-实验室家具
1 | 樘 | 4 | 传递窗 | SC-WD | 600*600*600 | 不锈钢材质,(尺寸600*600*600),电子式互锁,传递窗下边离地1000mm | =DISPIMG("ID_9F0D9858B2A24406A804646BD68943CD",1)
2 | 台 | 1 | 净化工作台 |  | 1520mm×740mm×1650mm | 1.结构 进口SUS优质不锈钢工作台面。 2.操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm厚度，日本技术卷簧式悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌（专利技术）。 3.1×20W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行。 4.箱体采用宝钢优质冷轧钢板，表面电泳喷涂处理。 5.电源：备用插座设计 6.配置：带荧光灯、紫外灯。 7.微电脑控制，轻触型开关按键操作。 8.配备四个万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动。 9.风机系统：可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速。 10.适用人数：双人单面同时操作 11.304#不锈钢厚度≥1.2mm，安全钢化玻璃移门要有安全设计联动功能，空气洁净度必须达到ISO 5级。 12.噪音：≤62dB(A) 13.平均风速≥0.3m/s (可调) | =DISPIMG("ID_51549ABEBB9C439FA14B6F9FC64A118D",1)
3 | 台 | 2 | 生物安全柜 |  | 1500mm×795mm×2050mm | 1)Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式。 2）SUS304优质不锈钢工作台面,可移动台面须采用托盘式盆状设计，四周设置可靠的密封结构，确保安装后无气流泄漏，明确流入气流平均风速应≥0.53m/s，下降气流平均风速应≥0.35m/s，采用HEPA/ULPA高效过滤器，对0.12μm～0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%～99.999%，噪声≤65dB(A)，采用卷簧悬挂系统或配重系统，可任意定位升降，过滤器阻塞报警、送风机过载报警、工作窗开启上下限位报警（与照明联动）、风速异常波动报警 3)结构:外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢,圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能,四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 4)操作挡板为钢化安全玻璃移门，进口升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。即使意外停电移窗也能正常关闭 | =DISPIMG("ID_2D152987B5E14A5FB66A83F7CB653F75",1)
4 | 平方米 |  | 边台 | 15.446 | 边台尺寸为L*750*850mm | 1)实验室采用全钢实验台。(高度需甲方确认),具体详见图纸。 2)台面采用12.7mm厚实芯理化板,表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。 3)柜体:基材采用1.0mm厚冷轧钢板,通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系 列工艺精致而成,表面作防锈处理,再静电粉沫喷涂做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | =DISPIMG("ID_526D08AB3D2B48FABD3D3CD92741C33C",1) | 不锈钢边台换成检验科内实验边台材料及技术参数，要是12.7mm厚实芯理化板

## 医疗综合楼检验科
江西莲花人民医院 医疗综合楼检验科
编号 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 尺寸（L×W×H）mm | 技术参数 | 参考图片 | 备注
医疗综合楼检验科-实验室家具
1 | 樘 | 3 | 生物安全柜 |  | 1500mm×795mm×2050mm | 1)Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式。 2）SUS304优质不锈钢工作台面,可移动台面须采用托盘式盆状设计，四周设置可靠的密封结构，确保安装后无气流泄漏，明确流入气流平均风速应≥0.53m/s，下降气流平均风速应≥0.35m/s，采用HEPA/ULPA高效过滤器，对0.12μm～0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%～99.999%，噪声≤65dB(A)，采用卷簧悬挂系统或配重系统，可任意定位升降，过滤器阻塞报警、送风机过载报警、工作窗开启上下限位报警（与照明联动）、风速异常波动报警 3)结构:外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢,圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能,四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 4)操作挡板为钢化安全玻璃移门，进口升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。即使意外停电移窗也能正常关闭 | =DISPIMG("ID_E8AB3AEB157B4062B26A5572F11CFB7F",1)
2 | 台 | 1 | 超洁净工作台 |  | 1520mm×740mm×1650mm | 1.结构 进口SUS优质不锈钢工作台面。 2.操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm厚度，日本技术卷簧式悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌（专利技术）。 3.1×20W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行。 4.箱体采用宝钢优质冷轧钢板，表面电泳喷涂处理。 5.电源：备用插座设计 6.配置：带荧光灯、紫外灯。 7.微电脑控制，轻触型开关按键操作。 8.配备四个万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动。 9.风机系统：可变风量风机机组，可根据需要调节工作区送风风速。 10.适用人数：双人单面同时操作 11.304#不锈钢厚度≥1.2mm，安全钢化玻璃移门要有安全设计联动功能，空气洁净度必须达到ISO 5级。 12.噪音：≤62dB(A) 13.平均风速≥0.3m/s (可调) | =DISPIMG("ID_51549ABEBB9C439FA14B6F9FC64A118D",1)
3 | 台 | 1 | 中央台 |  | L*1500*850mm | 1)实验室采用全钢实验台。(高度需甲方确认),具体详见图纸。 2)台面采用12.7mm厚实芯理化板,表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点 . 3)柜体:基材采用1.0mm厚冷轧钢板,通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系 列工艺精致而成,表面作防锈处理,再静电粉沫喷涂做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | =DISPIMG("ID_509BABAE8491474AAC64CD5EADBEC165",1)
4 | 平方米 | 25.7055 | 检验科内实验边台 |  | L*750*850mm | 1)实验室采用全钢实验台。(高度需甲方确认),具体详见图纸。 2)台面采用12.7mm厚实芯理化板,表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点 . 3)柜体:基材采用1.0mm厚冷轧钢板,通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系 列工艺精致而成,表面作防锈处理,再静电粉沫喷涂做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | =DISPIMG("ID_526D08AB3D2B48FABD3D3CD92741C33C",1) | 不锈钢边台换成检验科内实验边台材料及技术参数，要是12.7mm厚实芯理化板
5 | 樘 | 3 | 传递窗 | SC-WD | 尺寸600*600*600 | 不锈钢材质,(尺寸600*600*600),电子式互锁,传递窗下边离地1000mm | =DISPIMG("ID_9F0D9858B2A24406A804646BD68943CD",1)

## 医疗综合楼病理科
江西莲花人民医院 医疗综合楼病理科
编号 | 单位 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 尺寸（L×W×H）mm | 技术参数 | 参考图片 | 备注
医疗综合楼病理科
1 | 樘 | 3 | 步入式通风橱 |  | 1800*950*2350mm | 1.结构组成 柜体由主体柜、导流板和视窗移门组成 2.柜体主体参数 主体材料为1.2mm厚冷轧钢板，材质为Q235碳素钢板，经激光切割、冲压、折弯、焊接、打磨、刮灰、抛光、酸洗磷化、风干、清洁、环氧树脂喷涂、高温固化、检验等工序，形成表面光滑、平整的防护层，具有防腐、防潮、耐高温以及耐磨作用，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 环氧树脂喷涂:钢板经除油、酸洗、陶化作防锈去污处理烘干、打磨处理后，利用高压喷涂设备，将环氧树脂粉末雾化，均匀的喷涂在工件表面，涂层在210度高温下，形成紧固的涂层，具有良好的耐腐蚀性能。 3.通风橱相关参数 （1）通风橱侧立板参数：采用双层结构，外侧为1.2mm冷轧钢板，材质为Q235碳素钢板，内侧为弗纤内衬板，双层结构的夹层空间不得小于100mm，夹层内安装1路气体供气管道，并留好气路出口与进口；背板及顶板与弗纤内衬板相同。 （2）通风柜两侧前立柱参数：为125mm*40mm专用铝型材，内侧1/4圆弧设计设计，减少排风阻力，颜色为深灰色（可选配色），铝型材应符合GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》中的参数标准；可用于安装供应系统终端接收模块(遥控水阀、遥控气阀、漏电保护开关、插座、通风柜阀门控制面板等)。 （3）导流板参数：安装于通风柜背侧，材质同弗纤内衬板，采用三段式设计，有效的疏导气流流通，能避免气流在通风柜内形成涡流。 （4）灯参数：内部使用空间宽阔，顶部LED灯一组，工程塑料材质，有效照度为600Lux，可保证操作时光线良好。 （5）集气罩参数：通风橱顶部配有集气罩，考虑静压损失和噪音控制，采用梯形集气风罩，以PP聚丙烯模塑制作。 （6）通风橱调节门参数：铝合金门框、表面喷涂环氧树脂，视窗为5mm厚单层安全玻璃，并采用单一平衡配重设计，打开最大高度为1500mm，视窗带有防掉落系统。 （7）通风橱电气设备等参数 a.每台通风橱标配2个220V/10A插座，插座安装位置处于立柱左侧或右侧或通风橱正面。通风柜水电甲方留好位置，2到3米距离内接口由中标方负责。 b.每台通风橱必须配单独的空气开关、漏电保护和过载保护装置。 c.设置安全报警功能 | =DISPIMG("ID_5C9E2B39632148098E850E0CFD7C80A1",1)
2 | 台 | 2 | 病理描写台 |  | 1500*800*850mm | 台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 | =DISPIMG("ID_526D08AB3D2B48FABD3D3CD92741C33C",1)
3 | 台 | 2 | 取材工作站(需要排风) |  | 1800*800*2350mm | 1、采用开放式“上送下排”的通透式气流组织设计（即在传统排风取材台的基础上加入新风系统），取材台操作区前后均无挡板或玻璃，操作者无压抑感，舒适度高，同时在工作区域半包围设置有防溅玻璃隔断，相对干湿分离； 2、智能控制系统采用液晶操作面板，可支持有线/无线通讯，产品状态可支持上传至数据处理终端，支持实验室可视化联动显示与操作，内置智能化取材台控制系统软件，配置送排风一键智能启停系统，整机电路系统配备漏电保护装置，导通电阻典型值0.3Ω，最大0.6Ω，失电时间5ms，漏电流10μA，USB 2.0接口，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全； 3、取材台标配新风离子净化系统，通风系统内置风速传感装置，空气质量监测装置，PM2.5过滤装置，离子净化装置，离子净化强度可依据取材台层流区污染程度动态调节净化强度，持续降解取材台及其周围污染气体，风速、空气质量、净化强度等均实时动态显示与液晶操作面板，中枢模块跃阶响应250ms； 4、机体采用优质316不锈钢材质，尺寸1800×800×1950mm，双通道上送下排，与空气处理净化系统无缝对接，负压区多孔几何排列，有效降低风噪，取材区负压通道长480mm，宽130mm，高330mm，排风末端负压引流装置的排风空间高≥350mm，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，有效防护保障操作人员生物安全； 5、顶层为下送式层流送风层，可送净化新风量为600-800m3/h，风速可实时动态指示。顶层设计有嵌入式LED照明光源、嵌入式紫外消毒灯及万向匀光射灯，光源面积≥35%，同时集成显示器支架； 6、下层为可升降下排式水气分离操作面，台面升降系统行程大于150mm，可在该范围内任意高度使用，满足不同身高作业配一体化水池，操作台面与水池方向保持倾斜，让污水顺利及时排出； 7、台面集成冷热水龙头、甲醛灌注装置、不锈钢抽拉式冲洗器、防标本下漏专用层架水池，层架面积覆盖水池面积≥95%，有效阻止微小标本遗失； 8、甲醛灌注装置配置有低液位警报系统，外置式液桶，隐藏式台面注液口，附带加液配件，方便加注甲醛固定液； 9、下水系统配置电动型废弃标本管路粉碎系统，采用气动控制，处理多余标本，避免堵塞下水管道； 10、取材台工作区设置有废液回收装置，废液可通过专用废液搜集装置搜集进入废液桶，废液桶内置于取材台下柜体，方便废液桶的更换或归集； 12、取材台标配移动式液晶显示器支架及液晶显示终端，便于各类病理系统及软件的投屏显示，显示器角度及位置可一定范围内调整； 13、定时启停紫外消毒系统，可依据用于需求个性化设置“无人静默”消毒时间段； 14、不含大体成像系统 | =DISPIMG("ID_A83134CC79754A058D83784664703AA3",1)
4 | 平方米 | 27.07 | 检验科内实验边台 |  | L*750*850mm | 1)实验室采用全钢实验台。 2)台面采用12.7mm厚实芯理化板,表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点 . 3)柜体:基材采用1.0mm厚冷轧钢板,通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系 列工艺精致而成,表面作防锈处理,再静电粉沫喷涂做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 | =DISPIMG("ID_526D08AB3D2B48FABD3D3CD92741C33C",1)
5 | 台 | 2 | 染色封片一体机排毒柜(落地) |  | 2400*1100*2350mm | 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 | =DISPIMG("ID_1CA49675DB934C159E86DC062D822027",1)
6 | 台 | 2 | 通风橱 |  | 1800*850*2350mm | 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 | =DISPIMG("ID_1CA49675DB934C159E86DC062D822027",1)
7 | 平方米 | 2.63 | 不锈钢一体式切片整理台 |  | L*750*850mm。 | 1、整体材质 整体采用 SUS304 不锈钢 制作，板材符合国家食品级 / 医用级标准。 台面：1.2 mm 厚 SUS304 不锈钢，台面前缘做 挡水沿，后部做 后挡水边，防止液体外溢。 耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐消毒剂，可直接水洗、擦拭消毒。 柜体：全封闭式柜体，结构稳固，承重均匀，不变形，背板可设计为活动板，方便后期水电检修。 门板：不锈钢对开门，门板平整，缝隙均匀一致，配置 SUS304 不锈钢铰链，耐腐蚀，开合顺畅，使用寿命 ≥10 万次。 抽屉：配置 不锈钢静音三节滑轨，承重 ≥45 kg，推拉顺滑，自吸闭合。抽屉深度合理，满足实验室物品存放需求。 框架：方管 / 折弯加强结构，同材质不锈钢，保证整体强度。 底部配置不锈钢可调脚，调节高度 ≥30 mm，可适应地面不平，保证设备水平稳定。 2、表面处理 表面为拉丝哑光处理，纹理均匀，无明显划痕、色差。焊接处打磨抛光，平整光滑，无毛刺、无尖角、无焊瘤。 3、结构形式 整体为 落地式全不锈钢结构，可采用拼装或焊接结构，牢固稳定，不晃动。 柜体结构合理，便于清洁、消毒，不积尘、不藏污。 | =DISPIMG("ID_E738D860A3C8450C9B3F529B03A883F7",1)
8 | 台 | 5 | 资料柜 |  | 900×450×1800mm | 1)规格:(长×宽×高,mm)900×450×1800mm; 2)柜体材质:整体采用1.0mm厚冷轧钢板 3)所有钢制部件均酸洗磷化,表面采用粉末喷塑,表面颜色一致。表面无褶皱 、剥落、裂纹、鼓泡等现象。 4)柜体为整体结构,增强柜体承重力,外侧无焊接、打磨点,柜体内部平整, 无凹凸死角现象。 5)柜体上部两层层板,下部两层层板,层板托采用不锈钢材质,承重性强并且 有效的耐酸碱腐蚀。层板每隔30mm高度可调。 6)柜门上部为5mm厚钢化玻璃,下部为实门。玻璃门外框为钢质,玻璃卡槽 为PVC材质,对扣夹紧,内外均不漏螺丝,外表美观,方便更换损坏的玻璃。下部 实门为双层结构。 7)拉手:不锈钢拉手、铝合金拉手。 | =DISPIMG("ID_75392122CC4B477986ABF3972E813F8B",1)
9 | 平方米 | 1.62 | 更衣柜 |  | 900×500×1800mm | 1)规格:(长×宽×高,mm)900×500×1800mm; 2)柜体材质:整体采用1.0mm厚冷轧钢板采用1.0mm厚优质一级冷轧 钢板,经环氧树脂静电喷涂处理,喷涂厚度不小于75微米。每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺 杆调整脚,以支撑柜体及调节水平,柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 3)所有钢制部件均酸洗磷化,表面采用粉末喷塑,表面颜色一致。表面无褶皱 、剥落、裂纹、鼓泡等现象。 4)柜体为整体结构,增强柜体承重力,外侧无焊接、打磨点,柜体内部平整, 无凹凸死角现象。 5)柜门:柜门厚度不小于20mm,分上下两层,每层三门设计,夹层内具消 音材料;门板配置橡胶缓冲垫,以避免与柜体钢板碰撞;每个柜内配挂衣杆和层板各1 个,柜门采用电子感应锁。门型为双开门,门板为双层结构,2块层板,顶部带挂衣杆。 6)合页:采用编号304#及以上的不锈钢材质,开启角度≥135度,由模具 加工,确保每个合页的同一性,承重可达到55kg。 7)把手:与实验台要求相同。 | =DISPIMG("ID_7FFA10355A5B4DFAA662FBB80D63FD35",1)
10 | 米 | 3.6 | 档案柜 |  | 900×450×1800mm | 1)规格:(长×宽×高,mm)900×450×1800mm; 2)柜体材质:整体采用1.0mm厚冷轧钢板 3)所有钢制部件均酸洗磷化,表面采用粉末喷塑,表面颜色一致。表面无褶皱 、剥落、裂纹、鼓泡等现象。 4)柜体为整体结构,增强柜体承重力,外侧无焊接、打磨点,柜体内部平整, 无凹凸死角现象。 5)柜体上部两层层板,下部两层层板,层板托采用不锈钢材质,承重性强并且 有效的耐酸碱腐蚀。层板每隔30mm高度可调。 6)柜门上部为5mm厚钢化玻璃,下部为实门。玻璃门外框为钢质,玻璃卡槽 为PVC材质,对扣夹紧,内外均不漏螺丝,外表美观,方便更换损坏的玻璃。下部 实门为双层结构。 7)拉手:不锈钢拉手、铝合金拉手。 | =DISPIMG("ID_E4F68B578B3A47EA928D666BF742BB49",1)
11 | 台 | 3 | 危化品柜 |  | 900×450×1800mm | 1.柜体采用优质加厚冷轧钢板一体折弯焊接成型，板材厚度≥1.2mm，承重不变形；内外双层防火阻燃结构，中间填充高密度阻燃防火岩棉，防火时长≥30 分钟。 2.柜体表面经脱脂、磷化、静电高温喷塑处理，耐强酸强碱、耐有机溶剂腐蚀，防老化不掉漆。 3.柜门为双层钢化防爆玻璃门，透明可视，抗压防冲击；配备双人双锁管控结构，双人共管，符合易制毒化学品管理要求。 4.柜体底部内置一体式防泄漏集液槽，加厚 PP 防腐托盘，可承接泄漏液体，防扩散污染，槽体可拆卸清洗。 5.柜体上下标配机械式防爆通风口，带防火阻火网，自然对流通风，散去易燃易爆挥发气体，杜绝气体积聚。 6.全柜做防静电接地装置，配置接地排与接地线，有效消除静电火花，杜绝燃爆隐患。 7.内置可调式层板，采用防腐耐酸碱 PP 材质，间距自由调节，分区分类存放各类试剂。 8.柜门配备缓冲静音铰链，开关闭合平稳，密闭性强；门缝加装密封胶条，防尘避光 | =DISPIMG("ID_8D1D74399F874DB0933D617C35D4E02D",1)
12 | 台 |  | 蜡块柜 |  | 单节450*480*390mm 整组（4节）450*480*1560mm | 1.材质与厚度 柜体：优质冷轧钢板（SPCC），厚度≥1.0 mm；底座≥3.0 mm，加强筋≥1.2 mm。 抽屉：钢板≥0.8 mm，内部加强防变形。 表面处理：脱脂→表调→锌系磷化→钝化→静电粉末喷塑，耐酸碱、耐酒精、耐消毒液，涂层均匀、无脱落、耐腐蚀、易清洁。 颜色：医用亚光白（可选浅灰）。 2.结构与工艺 整体焊接 + 螺栓装配，满焊打磨、无毛刺、无锐角，边角圆弧 R≥5 mm。 双层加强结构，承重强、不易变形、长期满载不变形。 底部配水平调节脚（可调 ±20 mm），适应地面不平。 顶部配防推定位装置，多柜并列防移位。 每柜配机械安全锁，钥匙唯一，防止误开、丢失。 3.抽屉系统 三节静音防脱滑轨，推拉顺滑、无噪音、无晃动、防脱落。 抽屉带限位 + 防拔锁，防止意外拉出掉落。 抽屉面板带标签插槽 + 透明保护盖，便于分类、检索、追溯。 抽屉互换性：同型号抽屉100% 通用互换，便于维护与更换 4.环境与安全 防潮防尘：门缝加高密度橡胶密封条，内部保持干燥洁净。 适用环境：温度 10–30℃、相对湿度 40%–60%。 噪声：静态≤45 dB (A)，抽拉≤50 dB (A)。 环保：板材、涂层符合医用环保要求，无甲醛、无异味 5.内部结构 抽屉内带纵向分隔条，每格单列直立存放，防倾倒、防摩擦、易清点。 底部防滑凸点设计，蜡块盒不易滑动移位。 | =DISPIMG("ID_0C6D238DAC8C444F96A2717A4CB3F459",1)
13 | 组 |  | 切片柜 |  | 单节515*480*425mm 整组（4节）515*480*170 | 1.材质与厚度 柜体：优质冷轧钢板（SPCC），厚度≥1.0 mm；底座≥3.0 mm，加强筋≥1.2 mm。 抽屉：钢板≥0.8 mm，内部加强防变形。 表面处理：脱脂→表调→锌系磷化→钝化→静电粉末喷塑，耐酸碱、耐酒精、耐消毒液，涂层均匀、无脱落、耐腐蚀、易清洁。 颜色：医用亚光白（可选浅灰）。 2.结构与工艺 整体焊接 + 螺栓装配，满焊打磨、无毛刺、无锐角，边角圆弧 R≥5 mm。 双层加强结构，承重强、不易变形、长期满载不变形。 底部配水平调节脚（可调 ±20 mm），适应地面不平。 顶部配防推定位装置，多柜并列防移位。 每柜配机械安全锁，钥匙唯一，防止误开、丢失。 3.抽屉系统 三节静音防脱滑轨，推拉顺滑、无噪音、无晃动、防脱落。 抽屉带限位 + 防拔锁，防止意外拉出掉落。 抽屉面板带标签插槽 + 透明保护盖，便于分类、检索、追溯。 抽屉互换性：同型号抽屉100% 通用互换，便于维护与更换 4.环境与安全 防潮防尘：门缝加高密度橡胶密封条，内部保持干燥洁净。 适用环境：温度 10–30℃、相对湿度 40%–60%。 噪声：静态≤45 dB (A)，抽拉≤50 dB (A)。 环保：板材、涂层符合医用环保要求，无甲醛、无异味 5.内部结构 抽屉内带精密玻片导轨 / 卡槽，单片水平或直立插入，互不接触、防刮花、易取放。 卡槽间距均匀，适配标准玻片，兼容病理专用玻片。 | =DISPIMG("ID_7DFDE3EB23194046A8369B7D053F46D0",1)
14 | 个 |  | 标本冷藏柜 |  | 1100*700*1900mm（660L) | 1.参数要求 控温范围：2℃～8℃ 医用恒温 温度精度：控温误差≤±0.5℃，箱内温度均匀≤±1℃ 工作电源：AC220V 50Hz 制冷方式：风冷循环制冷，无死角降温 2.结构材质 外壳材质：优质冷轧钢板静电喷塑，防腐耐擦洗 内胆材质：SUS304 食品级不锈钢，耐福尔马林、消毒液腐蚀 层架：304 不锈钢活动层架，层数可调，承重强 门体：双层中空钢化玻璃门，可视观察，密封保温 箱体保温：高密度聚氨酯整体发泡，保温效果优异 3.智能控制系统 微电脑数显温控，实时显示箱内温度 一键温度锁定，防止误调参数 高低温超标声光报警功能 断电温度记忆、断电延时保护 内置温湿度监测模块，支持数据追溯 配备机械安全门锁，标本存放安全防盗 | =DISPIMG("ID_8FA1FC6C8FB94A6A8CB7D77564C8E213",1)