# 采购需求

一、总体要求

1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。

5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。

6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

7、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

8、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业。

二、技术要求

1.项目名称：分包机维保服务

2.采购预算：76000元。

3.维保服务期1年。

4.申请科室：药学部

| 设备 名称 | 服务期 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 2026.6-2027.6年度分包机维保服务 | 1年 | 分包机设备型号：东商Xana-U4002W ▲一、维保服务要求 1、承诺接到故障报修电话后，2小时内做出响应，24小时内到达现场进行维修。 2、承诺保证设备开机率确保达到95％。 3、承诺定期保养：提供一个季度不少于一次的保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：更换设备配套的消耗型配件、设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。 4、承诺提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换,签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班免费。 5、承诺在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。 6、承诺从事大型医疗设备维修服务行业的经验丰富、口碑情况良好。维修团队3人以上。 7、承诺对所投标项目我方拥有专业培训合格的维修工程师，维修经验不少于2年。 8、承诺在国内设有专门的零备件仓库，并保证备件储运质量（提供零备件仓库地址及联系方式备查） 9、免费零备件更换，乙方可在设备需要时免费更换损坏的零备件。如无特别约定，甲方须退还损坏的零备件。 10、免费系统软件升级和维护 11、具体服务内容 11.1定期保养： Ⅰ）提供全自动单剂量锭剂分包机每年4次预防性维修。保养开始前，维修服务商工程师将提供一份定期保养计划给使用方，并提前5个工作日正式通知使用方保养时间。 Ⅱ）全自动单剂量锭剂分包机定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维修、机械元件的更换和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维修。 11.2紧急维修：为使用方提供在线支持、现场检修及零备件更换。 （Ⅰ）在线维修：协助使用方的工程师分析和维修有关设备。电话支援将在使用方拨打维修热线后提供，具体包括：（1）资深工程师在线技术支持，答疑；（2）远程维护。 （Ⅱ）现场检修：（1）在接到报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。工程师不超过24小时到达现场，设备全年开机率为95%。（2）原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队伍快速优质的现场服务。 11.3配合医院信息化系统对接及相关需求。 11.4全自动单剂量锭剂分包机保养的基本内容如下： （1）药盒落药情况； （2）药盒部分有无损坏及表面清洁； （3）药盒的标识是否清晰； （4）药盒部的挡板是否松动或变形； （5）落药通道的表面清洁； （6）落药检测光电管及药盒电机运行是否正常； （7）抽拉柜的滑轨润滑情况； （8）5个风扇（包括包装部1个）清洁运转情况； 药柜拉出报警是否正常关闭打开状态是否正常； （10）翻板部位的表面清洁及润滑； （11）翻板的位置状态是否正确； （12）翻板各处连接螺丝状态； （13）翻板驱动部位的润滑情况是否正常； （14）药品收集部的表面清洁及轨道润滑； （15）备用药槽的表面清洁及轨道润滑； （16）备用药槽铁片打开关、闭位置是否到位； （17）各限位开关位置是否正确； （18）各驱动和输送皮带磨损及齿轮情况； （19）打印机工作和打印效果是否正常； （20）打印磁头的表面清洁是否损伤； （21）打印磁头助推器清洁情况； （22）打印机驱动皮带是否破损； （23）打印机各辊清洁情况及表面是否有破损； （24）打印驱动部工作是否正常； （25）打印磁头扳起即缺墨带报警工作是否正常； （26）包装部的各个工作位置是否正常； （27）包材盘的制动部是否正常； （28）缺包材报警是否正常； （29）驱动主轴电机皮带和编码器皮带运行及磨损情况； （30）包材加紧辊的位置及表面破损情况； （31）纵、横加热部的温度及位置是否正常及表面清洁； （32）驱动轴上各个凸轮和齿轮的螺丝状态； （33）驱动轴各凸轮表面润滑情况； （34）活门位置及表面清洁状况； （35）活门连杆连接状态； （36）药品溢出报警装置清洁； （37）滑动杆磨损、清洁状况； （38）走纸槽的位置检查及清洁； （39）纸袋补偿照片感应器的状态和表面清洁； （40）纸袋补尝结构加紧棍的状态及磨损情况； （41）裁刀部工作状态是否正常； （42）输送皮带速度检查； （43）输送皮带是否有破损； （44）输送扭矩是否正常输送装置轨道润滑； （45）药袋整体塑封及裁切状态； （46）各部位电机常规检查； （47）各部位光电管常规检查； （48）配电箱的清扫； （49）整机运行是否正常； |
|  |  | 中标人提供7×24小时的软件工程师软件服务响应。接到采购方故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理，为医院提供技术支持和故障清查、错误修改、业务改进及新增业务需求的修改、软件维护等服务。在24小时内做出故障诊断报告，常规故障将在8小时内解决。 |

▲三、商务要求

| # 1 | 报价要求 | 报价必须含以下部分，包括： （1）整机全保价格（包含人工、所有设备配件）； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如货物运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、保修等各种费用和售后服务、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。 |
| --- | --- | --- |
| # 2 | 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起10日内。 |
| # 3 | 服务时间及地点 | 1.维保服务时间：自合同签订之日起一年，具体起止时间以合同约定时间为准。 2.服务地点：广西壮族自治区江滨医院采购人指定地点。 |
| # 4 | 验收标准、验收方法及方案 | 1.成交人提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定内容不符的维保服务、货物（设备备件），采购人有权拒绝接受。 2.成交人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.成交供应商所提供的设备备件必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，成交供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 5.维保服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。维保服务的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.成交供应商提供的维保服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.成交供应商在验收时须附上设备备件有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 8.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由成交方处理。 |
| 5 | 付款方式 | （1）分2次付款，完成维护工作满6个月后，采购人对当期服务内容考核，经核实符合合同约定后，乙方向甲方开具等额发票，甲方在收到发票后4个月内支付。 （2）采购人在本合同有效期内报废设备，采购人须在设备停用前提前一个月以书面的形式告知成交人。届时服务费将按合同实际履行的时间据实结算。 （3）如未按国家要求开具增值税发票，一旦发现成交人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由成交人承担。 |
| 6 | 履约保证金 | 中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，项目验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任； 履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票等形式缴纳或提交。 履约保证金缴纳的账号信息： 开户名：广西壮族自治区江滨医院 开户行：交通银行南宁分行青秀山支行 账 号：4510 6050 5018 0100 27923 |
| 7 | 验收标准、验收方法及方案 | 1.中标人提供不符合采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由中标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。需提供产品彩页，提供产品发货地（提供物流信息）。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。 |
| 8 | 违约 责任 | 1.中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标人支付该批货款额的 5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.中标人逾期提供维保服务的，每天向采购人偿付该逾期交付合同金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额的5%。超过10天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。 5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。 6.中标人提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用给采购人造成的经济损失的均由中标人承担。 7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标人赔偿损失，此赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止协议。 8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。 9.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 9 | 其他 要求 | 1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 3.在维保期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。 4.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重情况扣除合同款项10-1000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止该项目合同。 |