## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相-质谱串联检测仪 | 1 | 套 | / |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相-质谱串联检测仪 | 1.技术参数 1.1 工作条件 1.1.1 电源：单相交流电，电压220V，频率50HZ； 1.1.2 温度：环境20℃-35℃ 或更宽； 1.1.3 相对湿度：工作时25-50% 或更宽。 1.2 气相色谱仪-进样口 1.2.1 分流/不分流进样口，全自动气路系统； 1.2.2 在仪器处于待机状态时，吹扫气会自动对气化室展开净化操作，将气化室内残留的杂质清除，进而降低后续分析过程中的背景污染，为准确检测提供清洁的进样环境； 1.2.3 带电子气路控制，具有恒流，恒压操作模式；, 1.2.4 分流比设定范围：0 ～ 12000或更宽； 1.2.5 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min或更宽； 1.2.6 配备真空锁装置，可不用停止质谱真空系统更换色谱柱，色谱柱更换方便快捷； 1.2.7 在两次样品分析的间隔期间，仪器会启动色谱柱的程序净化功能：通过特定的温度调控与载气冲洗，将色谱柱内残留的、难以随常规分析流程排出的高沸点杂质彻底清除，从而始终保持进样系统背景信号低、无杂质残留的清洁状态，避免这些滞留杂质对后续分析结果产生干扰。 1.3 气相色谱仪-流路系统 1.3.1 流量设定范围：0 ～ 1000mL/min或更宽；流量设定支持双柱双流路系统；支持中心切割设计。 1.4 气相色谱仪-柱箱 1.4.1 温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定； 1.4.2 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃； 1.4.3 升温速度：≥160˚C/分钟； 1.4.4 程序升温的阶数：44阶45平台或更高； 1.4.5 控温准确性：0.01℃； 1.4.6 冷却速度：从 450℃ 降到 50℃ ≤5 min； 1.4.7 柱箱温控范围：（室温+8）℃～450℃； 1.4.8 最大运行时间：≥999.99 min； 1.4.9 气相色谱仪主机能同时安装两个进样口、两个检测器 1.4.10 采用全二维气相色谱大容积柱温箱，可升级为二个独立的柱温箱。 1.5 气相质谱-接口 1.5.1 GC/MS 接口：采用直接连接毛细管柱设计，具备独立控温功能，温度调节范围为 100～350℃，可根据分析需求精准设置接口温度，确保样品组分高效传输与离子化效率，适配不同类型毛细管柱的分析应用； 1.5.2 可配直接进样杆，用于固体或液体样品的快速定性分析。 1.6 质谱参数 1.6.1 质量数范围：1.5-1100amu或更宽，以0.1amu递增； 1.6.2 灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN），信噪比≥1500：1； 1.6.3 检出限：100fg八氟奈柱上进样，连续进样8针，仪器检出限≤50fg； 1.6.4 分辨率：0.4~2 amu； 1.6.5 前级泵采用≥130L/min机械泵，高真空≥300L/s磁浮涡轮分子泵，真空抽速快； 1.6.6 扫描速度：≥15000 amu/sec ； 1.6.7 高温惰性离子源：灯丝为独特合金材质，寿命长，设双灯丝及独立加热系统，150～350℃精准控温；可依客户需求配置化学电离源及相关接口； 1.6.8 惰性离子源：配备的多点加热系统能确保离子源工作区温度梯度极小，让分析状态更稳定，同时减少因温度盲点导致的污染物定向黏附问题； 1.6.9 离子传输配置：拖拽极离子光学结合二次聚焦技术，确保离子源传输效率达 95%，有效提高检测灵敏度； 1.6.10 离子源：采用侧方滑轨式可拆卸结构，无需繁琐操作即可拆卸组件维护，维护时间≤5分钟；维护过程具备防烫伤保护设计，且组件拆卸 / 安装时无尖锐边缘，避免操作人员划伤，保障维护安全； 1.6.11离子化能量：5-150eV或更宽； 1.6.12发射电流：10-450μA程序可调； 1.6.13 质量分析器：金属钼四极杆，无需控温，质量稳定性：≤0.10amu/48小时；高稳定度射频电源可确保在全质量分析范围内，目标物质的质量检测结果准确可靠，并为仪器运行提供更优稳定性； 1.6.14 检测器：离轴检测器组件，离子束空间偏转360度，减少中性粒子噪声； 1.6.15 前级放大器配置：自带自动增益功能，动态范围应不低于10⁷，满足不同强度信号的稳定放大需求； 1.6.16 具备真空锁装置，配置后可在不中断质谱系统真空状态的情况下完成色谱柱更换操作，有效减少系统停机时间，提高分析效率与连续性； 1.6.17 具备真空泄漏检查功能，可对系统真空密封性进行自动检测与诊断，及时发现并提示真空泄漏问题，保障设备真空系统的稳定性与运行可靠性。 1.7 自动进样器 1.7.1简单易操作，可视化的人机交互式触控界面； 1.7.2智能化，用户输入操作，逐步进行提示； 1.7.3提供通讯协议及接口，方便用户上位机控制程序的开发； 1.7.4注射器规格：1、5、10、25、50、100、250、500（单位：μl）； 1.7.5必配样品盘主机规格：≥16位样品盘（一号）； 1.7.7必配样品盘：≥100位（二号）。 1.8 数据处理系统 1.8.1支持全扫描（SCAN）、选择离子扫描（SIM）及 SCAN/SIM 同步扫描模式，并具备分段混合扫描功能。其中，选择离子监测模式（SIM）最多可设置 128 组；全扫描模式（SCAN）单次运行时长最长可达 999 分钟。设备支持对所选扫描模式进行时间分段程序设置，各检测模式可根据分析需求任意组合使用，满足复杂样品的多模式联用分析要求； 1.8.2具有网络通讯功能，可实现远程操作； 1.8.3面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入； 1.8.4含正版操作系统与仪器软件能兼容，英文版或中文版工作站软件； 1.8.5 系统功能：①系统支持文件缓存，支持两种及以上形式的文件，应用缓存文件：URL 选择，支持 APP 动态缓存；②支持针对 7 种及以上协议自定义自我系统保护；③配置方式有以下功能：包含、等于、不等于、大于、正则匹配、小于、不等于添加方式；④可选择两种及以上匹配条件，系统操作方式支持设置与和或的匹配设置；（响应文件中须提供此项加盖供应商公章的系统功能截图佐证本项技术指标，否则视为无效响应） 1.8.6系统检测方式：具有时间戳、应用特征、UA 识别方式；阈值设置：设置终端阈值、设置允许微信长连接数量等设置、系统可进行限速时长处理、单 IP 下可允许电脑终端数量调整方式；（响应文件中须提供此项加盖供应商公章的操作界面截图佐证本项技术指标，否则视为无效响应） 1.8.7质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入； 1.8.8软件操作界面：支持短信服务认证，短信服务不少于 15 家以上厂商单位，根据测试短信接收；基础配置：短信 KEY，描述，序列号及密码等配置方式；（响应文件中须提供此项加盖供应商公章的操作界面截图佐证本项技术指标，否则视为无效响应） 1.8.9手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能； 1.8.10保留时间重现性:<0.1%; 峰面积重现性:<2.0% RSD； 1.8.11具有电子方法功能：可对已有的GC/MS分析方法通过网络进行转换直接使用。 1.8.12 气相色谱质谱联用仪具备全自动样品追溯与分析功能：通过二维码智能识别技术，自动读取样品信息并调用对应方法，实现无人值守的全流程分析，将样品信息与原始数据永久关联，确保数据完整性、可追溯性和分析结果的可靠性。 1.9.高锰酸盐指数分析仪：用于水质高锰酸盐指数分析； 1.9.1仪器支持酸性法、碱性法检测； 1.9.2重复性：< 3%； 1.9.3样品分析时间：≦10分钟； 1.9.4水浴加热带开合封盖； 1.9.5自动滴定分析系统； 2.设备配置要求 2.1气相色谱仪 2.1.1气相色谱仪主机1套 2.1.2分流/不分流进样口（带电子气路控制） 1个 2.2质谱仪： 2.2.1 质谱主机1套（含分子涡轮泵1套） 2.2.2 高灵敏度惰性EI源 2.2 .3 质谱接口 1个 2.3 工作站 2.3.1工作站硬件1套（含英文及中文操作软件1套） 2.4 色谱柱1套 2.5 工具及附件（含仪器维护工具包1套） 2.6 高锰酸盐指数分析仪 2.6.1水浴加热带开合封盖系统一套 2.7自动滴定分析系统一套 2.8 自动进样器 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。