## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 套 | 295933.33 | / |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1、技术指标 1.1波长范围：190 nm～900nm； 1.2波长重复性：≤0.1nm；示值误差≤±0.1nm 1.3光谱带宽偏差：≤±0.02nm； 1.4光谱带宽：0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.6nm 、2.0nm； 1.5火焰法及石墨炉法背景校正能力：≥65 倍； 1.6单色器：Czerny-turner 型光路设计； 1.7检出限：石墨炉（Cd）≤0.2pg；火焰（Cu）≤0.002μg/mL， 1.8重复性（RSD）:石墨炉（Cd）≤0.8%；火焰（Cu）≤0.2%;发射法（Na）≤0.8% 1.9基线漂移：0.002A/30min 2、性能要求 2.1采用火焰、石墨炉串联式一体机设计；（响应文件中提供仪器整机图片加盖供应商公章佐证，否则响应无效） 2.2双光源设计，火焰和石墨炉各自拥有独立的光源；元素灯自动识别。 2.3采用双氘灯背景校正技术，石墨炉法和火焰法不共用氘灯。 2.4火焰和石墨炉分析方法选择时，无需机械切换，自动进样器无需移动，软件自动匹配相关配置和仪器条件； 2.5单台主机配置 ≥16个灯位；（响应文件中提供仪器灯位图片加盖供应商公章佐证，否则响应无效） 2.6仪器可实现≥8个元素灯同时点亮预热； 2.7具有开机自检、自动狭缝、自动定峰、自动灯位等功能；火焰法、石墨炉法、发射法、自吸收法、氢化物发生法，自动切换。 2.8能量自动平衡技术，具有D2能量自动衰减器，确保在最佳使用范围内匹配阴极灯。 2.9一体化主机设计，石墨炉电源内置主机内，不采用分体设计。 2.10具有火焰发射功能，可对易电离的金属元素进行发射法测量； 2.11可进行氢化物发生法，对低含量砷汞硒等进行检测。 3、火焰系统 3.1气路设计 3.1.1仪器采用燃气、助燃气及辅助气三路气设计; 3.1.2辅助气采用比列阀控制，辅助气流量调节范围0-6L/min; 3.1.3燃气采用高精度质量流量计，实现燃气流量连续自动可调； 3.1.4助燃气采用气路阀精确控制，流量连续可调； 3.2采用回火式自动点火，无需额外燃气和控制； 3.3采用10cm全钛燃烧头； 3.4高分子材料雾化腔设计，无记忆、无残留； 3.5一体化燃烧器旋转锁，燃烧头可根据灵敏度要求在 0～90°范围内任意旋转； 3.6高效玻璃雾化器，灵敏度高，抗腐蚀、易清洗。 3.7浮磁安全水封 3.7.1材质：耐腐蚀PP材质； 3.7.2采用磁性浮子控制，水封无水，禁止点火。 3.7.3浮磁水封装置置于雾化器下方，方便观察。 4、监测系统 4.1安全联锁点火机制，点火前对水封、火焰传感器状况、空气和乙炔气体压力等进行安全检测，任何不正常都会给予提示； 4.2具有燃气泄漏报警功能，发现燃气泄漏时予以声音报警和屏幕提示，并自动切断燃气，禁止自动点火； 4.3废液溢出检测功能，当废液桶的积液到达一定高度时予以提示；配置两级在线降解装置，容量不低于5L，内置两种在线处理剂可自动降解废液，液体处理量不低于100mL/min；降解装置配备活性炭颗粒吸附柱；活性炭碘值400-1000mg/g； 4.4各种气体自动监测功能，具有空气和燃气压力的自动监测，任何一路气体压力不够予以提示，并自动关闭燃气。 4.5带有空气缓冲装置，确保空气气流稳定，在意外断电或空气出现意外时，提供一定量的缓冲空气，确保火焰正常熄灭。 4.6配备有意外情况紧急熄火按钮 5、石墨炉分析系统 5.1带有光控升温和电压反馈温度控制功能；采用高精度长波红外传感器，检测控制并显示温度； 5.2带有温度自动校准功能，用户可随时进行温度校正，克服石墨管和石墨锥老化导致的温度差异，保证温度的长期一致性； 5.3具有最大功率、阶梯、快速三种升温模式，可根据所测元素选择最优的升温模式；最大功率升温时首先对设定的原子化温度进行校正，确保每次测量时的原子化温度相同； 5.4可视化系统，通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和原子化全过程，进样针位置调节直观、方便； 5.5纵向加热方式，升温速度快，温度范围为室温～3200℃； 5.6石墨炉电源内置，带有精准的光控升温和温度校准功能，具有炉体过温报警、气体压力过低报警、石墨管断裂或未夹紧报警等安全设计。 5.7内气采用质量流量计，流量连续自动可调。 6、可升级石墨炉法自动进样系统 6.1配备单个样品盘≥84位自动进样器，带有多个基体改进剂位置； 6.2双注射泵，自动清洗，垂直进样； 6.3具有自动稀释、自动浓缩功能，最小进样量2μL，可实现单点曲线自动配置； 6.4 a注射泵体积:≤100μL ；a注射泵进样范围:2-100μL； 6.5 b注射泵体积:≤2500μL；b射泵进样范围:0-2500μL； 6.6清洗瓶容积:≥500mL 6.7样品稀释倍数: ≥50倍 6.8火焰/石墨炉一体化进样器 6.9具有液面追踪功能的液面探测进样针。进样针随着液面的下降而同步下降，在保证吸液正常的前提下，最大程度地降低进样针与液体的接触面积，从而进一步降低记忆效应。 7、软件及数据处理 7.1具有GMP功能，便于追溯； 7.2人性化智能软件，按所选元素自动推荐仪器参数及程序升温参数； 7.3具有自动稀释、浓缩功能，可实现标准曲线、标准加入等多种测量方式； 7.4峰高和峰面积可随意转换； 7.5具有谱线库维护功能，可任意添加和修订元素的测量谱线，具有多校准曲线功能，可根据样品含量选择不同的校正曲线； 7.6具有多个样品空白，样品可随时并任意选择空白和校正曲线； 7.7石墨炉法实现单点自动配置标准曲线； 7.8个性化打印分析报告：支持参数打印、曲线打印、测定结果打印、谱图打印、综合报告打印、精密度报告打印、检出限报告打印，测试数据可以 Excel、PDF 等形式直接导出。 8、冷却循环水机 8.1制冷量：≥1.4kW； 8.2控温精度：≤±0.3℃； 8.3水泵最大流量：23L/min； 8.4水泵最大扬程：15M； 8.5水箱容积：≥6L； 8.6过滤装置：过滤10μm大颗粒； 9、仪器配置要求 9.1火焰石墨炉原子吸收主机1台； 9.2空气压缩机1台； 9.3石墨管10支； 9.4冷却循环水机1台； 9.5元素灯12支； 9.6圆形发热片2套； 9.7乙炔回火防止器1个； 9.8工具包1套 9.9石墨管安装工具1个 9.10仪器罩1个 9.11数据处理系统1套； |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。