## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 30 | 台 | 8300.00 | / |
| 2 | PP耐酸碱柜 | 30 | 个 | 1500.00 | / |
| 3 | 废气处理系统（通风橱） | 1 | 套 | 180000.00 | 核心产品 |

供应商针对以上设备的单价报价不得超过其单价最高限价，否则响应无效。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 一、柜体：裸板1.00mm厚医用电解钢板。 二、电路：液晶控制面板，LED灯，10A多功能防溅插座。 三、水路：单口七字水嘴1套 四、台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，用CNC机械加工而成。 五、内衬板：≥5mm抗倍特板。 六、升降门：≥5mm钢化玻璃。铝合金边框，图层厚度≥75μm。 七、不锈钢合页 1.合页采用304不锈钢板，通过模具一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.8mm带六个安装螺丝孔位。其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；中部两个孔位为标准圆孔，便于柜门在调节完毕后的锁定。 2、合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，杆柱表面不刮手，且外观不得看到内杆的转轴。 3、不锈钢合页的材质经国家权威第三方检测机构检测，材料经光谱仪分析C（%）≤0.08、S（%）≤0.03、Cr（%）≥18、Ni（%）≤8。相关化学成分均符合GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》标准的要求。 为确保通风柜的稳定，满足各种实验需求，需满足以下实验要求： 1、弯曲试验：参照GB/T 232-2024《金属材料 弯曲试验方法》 标准，试验后，试样弯曲部位外表面无肉眼可见的裂纹。 2、清洁性：参照GB/T31410-2015《色漆和清漆 涂层耐湿擦洗性和可清洁性的评定》标准，检测结果为污渍可完全除去。 3、参照GB/T30648-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定》、GB/T30789-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价》标准，耐液体性经300h 消毒液及0.9%氯化钠溶液试验，结果均为起泡等级0级，剥落等级0级，粉化等级0级。 4、疲劳试验：参照GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验》标准，经持续疲劳试验2*105次疲劳后，样品未断裂。 5、参照GB/T10357-2023《家具力学性能试验》，检测项：柜类家具强度和耐久性试验，隔板支撑件强度试验（2号板，高度＞300mm）-非家用、开门水平加载试验（80N）-非家用、开门耐久性试验（50000次循环）-非家用，检测结果均符合要求。 6、表面耐污染性能依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测达到5级。 7、理化性能参照QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，操作台柜体及储物柜表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，经24h乙酸盐雾试验，检测结果达到10级。 8、力学性能：依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，储物柜力学性能-隔板稳定性试验（水平力≥隔板重量的50%）检测结果符合要求；储物柜力学性能-隔板稳定性试验（垂直力100N）检测结果符合要求；储物柜力学性能-拉门强度试验（质量30kg，10次）检测结果符合要求；储物柜力学性能-顶板的垂直静载荷试验（力100N，10次）检测结果符合要求。 |
| 2 | PP耐酸碱柜 | 一、外观尺寸 外观尺寸：W900mm * D450mm * H1800mm（允许偏差±5%） 二、主柜体参数 1.侧板采用优质纯料8mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作，具有良好的耐强酸碱性能以及耐候性。左右侧板立柱采用圆弧一体折弯焊接而成，“口字型”结构，具有较强的稳定性以及牢固度； 2.背板采用≥6mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作； 3.顶底板采用≥8mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作； 4.门板采用≥6mm厚PP(聚丙烯)板经过同色同质焊条焊接制作； 三、活动层板 层板采用PP聚丙烯材质模具注塑一体成型，整体密封性好，坚固美观；四周设计有立边挡沿，防止物品滑落以及具有一定程度的防溢效果；层板设计为活动式，上柜体放2块，下柜体放1块层板，可随意抽取放在合适的隔层，自由调节各层空间。 四、塑料配件 1.合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 2.拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 3.pvc一字拉手，安装简单；门铰链隐藏式PP铰链，耐酸碱性能好，安装简单，可调缝隙，实用性强；柜门开启角度180度。 |
| 3 | 废气处理系统（通风橱） | 一、排风风机采用玻璃钢离心风机。外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，机壳连接螺栓采用与废气无接触外接式固定，风机采用双底座减震处理措施。参数满足如下要求： 1、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构； 2、轴封：采用填料（机油毡）填充式轴封； 3、传动方式：皮带传动或直联式传动 4、外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱 (乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作， 5、风机支架采用机架材质：钢材焊接经过抛丸除锈后喷户外防腐粉经过208度高温烤漆制作，实现5年以上表面不生锈。 6、轴心材质：45#钢后防腐密封处理； 7、所有紧固件或螺丝与废气分离防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）； 8、皮带：优质高张力型皮带（使用寿命一万小时以上）。 9、皮带轮：美式含锥套免敲击拆装式（注：直联式风机无此配件） 10、传动箱轴承采用维护轴承（使用寿命十万小时以上）； 11、轴承座：免维护轴承座（无需加机油使用）； 12、配套电机：电机需符合GB18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE5能效达到一级能效，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核； 13、风机底部 配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的叶轮要便于检查清理。 二、主排风主机配套 配备1台15KW玻璃钢离心风机，配套PP材质防雨帽、风机专用减震套件、PP转接法兰、防火风机软连接、800mm*400mm规格PP消音器及水泥设备基础；同步配置风机强电系统、15KW带10个控制点位变频智控设备，配套RVV控制线、线管、不锈钢桥架等全套弱电辅材。 三、PP通风管道及管件 1.方形风管：800mm*400mm、壁厚6mmPP风管共50米；圆形风管包含直径315mm壁厚4.5mm管材180米、直径250mm壁厚4.5mm管材70米。 2. 变径管件：800mm*400mm转315方管变径5个，250转315圆管变径30个。 3. 弯头管件：800mm*400mm规格方管弯头20个，直径250圆管弯头30个，直径315圆管弯头20个。 4. 分流管件：315/315/250规格圆管三通30个，800mm*400mm方管法兰24对，直径315圆管四通5个。 四、风量调节与消防阀门 25个直径250mm PP电动蝶阀；2个800mm*400mm方管手动调节阀、5个直径315圆管手动调节阀；2个800mm*400mm规格满足温度70℃的常开防火阀。 五、施工安装配套内容 包含全套设备吊装、安装五金辅材、整体管路设备安装、整套排风系统调试；实体墙开洞2处、钢化玻璃Ø250/Ø315规格开孔；涵盖洞口修复、设备运输上楼等其他配套施工费用，整体废气直排至楼顶。 二、高效活性炭废气处理设备 1、压力损失符合活性炭吸附装置压力损失≦0.26MPa 2、气密性符合吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密、不得漏气符合检验要求。 3、制造质量符合污染物为腐蚀性气体的吸附装置，应选抗腐蚀材料或者按 HGJ 229 进行防腐蚀处理和验收。设备材质为玻璃钢或 PP，具有抗腐蚀性能符合要求。其中苯的排放浓度≤1.85mg/m³,苯净化率≥95.4%；甲苯的排放浓度≤2.78mg/m³,甲苯净化率≥92.3%；二甲苯的排放浓度为 2.02mg/m³,苯净化率≥93.1%；非甲烷总烃 a 的排放浓度为 0.78mg/m³,苯净化率≥93.2%；备注:a 非甲烷总烃以碳计。排放浓度执行 GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》相关限值要求。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。