简易睡眠检测仪技术参数要求

技术参数
技术参数要求：

1)设备适用于呼吸科，满足科室对睡眠呼吸暂停、低通气综合征的诊断、分型与治疗需要，满足临床和科研需要

2)设备适用于成人及儿童

3)设备监测参数包括：压力式口鼻气流、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力式鼾声、环境光、治疗机输出的CPAP压力、灌注指数、心电（5导）、心率变异性、数据良好标识等

4)设备小巧轻便，腕部主机、呼吸主机轻便（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。

5)腕部主机具备不小于1.9英寸AMOLED屏幕，可实现划动切换界面，按键确认功能。可以显示记录状态、蓝牙连接状态、血氧饱和度、脉率、脉搏波、记录时长、动态鼻气流波形、胸腹呼吸导联波形、心电导联波形、心率变异性、灌注指数动态数据、CPAP压力、电池电量等信息，同时具备物理开关机按键。

6)腕部主机与呼吸主机通过蓝牙无线连接，减少导线对患者睡眠影响，主机间配对成功后，再次开机自动配对，方便快捷。可设置蓝牙重新配对，使更换设备仍可正常使用。

7)设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

8)具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态，便于检查连接状态，防止记录失败

9)呼吸运动采用呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强

10)配有高性能电极和呼吸努力度传感器，胸、腹传感器采用体积描记式传感器，能准确监测胸腹运动的细小变化

11)5导心电导联，可监测实时心电波形，生成标准心率变异散点图，出具心电报告

12)体位监测可测出仰、左、右、俯、直立五种睡眠体位

13)心电输入阻抗≥20MΩ，共模抑制比≥90dB，幅频特性0.67-40Hz

14)设备采用内置锂电池供电，最短记录时长不小于16小时，可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染；同时电池无需拆卸更换，避免因结构问题掉电导致数据记录失败。

15)具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议

16)设备可选择硅胶指套等多种睡眠监测血氧传感器，并可选配儿童血氧指套，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能。

17)分析软件免费使用，软件分析参数符合最新 AASM美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册

18)同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建

19)原始数据可通过数据传输线或局域网wifi方式与电脑连接，下载和分析数据，并可储存于科室/睡眠中心本地电脑数据库

20)具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能

21)存储数据应采用循环记录，无需手动删除原有记录，在存储卡存满后自动循环覆盖最早的数据

22)数据传输传输应具备数据线、无线蓝牙等方式，设备具备至少16GB内存卡，可同时存储90小时多段数据

23)设备应具备定时记录功能，提前设置好当晚记录开始时间，倒计时进入记录状态

24)全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块

25)应具备数据重整功能，可以将多个数据重整为一个数据

26)内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告

27)可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，支持自定义报告模板。可导入导出EDF数据包。

28)分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案

29)可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号

30)ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据

31)可生成夜间血压趋势图，并出具舒张压、收缩压的报告，包括最大值、最小值和平均值

32)采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况

33)可自由定义患者报告，包括报告语言、样式、不同事件分析、趋势图、抬头等，方便临床进行睡眠报告解读分析

（二）配置要求：

	名称
	单位
	数量

	呼吸主机
	台
	1

	腕表
	台
	1

	胸腹呼吸导联线
	条
	1

	心电导联线
	条
	1

	一次性使用心电电极
	包
	1（50个/包）

	脉搏血氧饱和度传感器
	个
	1

	胸腹呼吸绑带
	条
	2

	一次性使用胸腹呼吸绑带
	条
	选配

	一次性使用鼻氧管
	根
	1

	CPAP压力管
	根
	1

	数据传输线
	根
	1

	充电座（含适配器）
	个
	1

	携带包
	个
	1

	随机文件
	本
	1

	U盘（Polypro S1数据分析软件）
	个
	1


