肺功能检测系统技术参数要求

技术参数
1、设备配置：配置计算机、打印机。≥19寸宽屏显示器；多角度全方位可移动关节臂，一体式可移动推车。

2、检测方法及用途：用于通气、一口气弥散残气、支气管舒张实验、支气管激发实验、阻断法气道阻力、呼吸肌力等肺功能检测项目。

3、测试项目：慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、一口气弥散残气、每分最大通气量、支气管舒张实验、支气管激发实验、脉冲振荡、阻断法气道阻力、呼吸肌力等。

4、测试参数：

4.1、慢通气功能包含但不限于最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、 每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。

4.2、流量容积环和用力时间肺活量包含但不限于用力肺活量FVCex、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC等。

4.3、每分最大通气量包含但不限于最大通气量MVV、 cMVV(FEV1*30）、BF等。

4.4、气道反应性测试包含激发试验PD20、舒张试验改善率。

4.5、一口气弥散残气包含但不限于DLCO、KCO、RV、FRC、TLC。

4.6、快速阻断法气道阻力包含但不限于Rocc、Gocc。

4.7、呼吸肌力测试包含但不限于PImax，PEmax。

5、设备性能指标：

5.1、传感器采用超声流量传感技术。

5.2、传感器与弥散残气测试头为一体化设计，常规通气测试和弥散残气测试连续检测时无需断开或链接传感器与弥散测试装置

5.3、流速测量范围不低于18L/s，测量误差小于等于2.5%。

5.4、容积测量范围不低于18L，测量误差小于等于3%。

5.5、流量分辨率不低于1ml/s。，容积分辨率不低于1ml。

5.6、弥散残气测试气体采用He和CO,符合ATS/ERS国际标准。

5.7、只需要一瓶混合气体，测试更加精准、安全，使用成本更低。

5.8、独立的CO红外气体分析器，非快速多气体分析器：测量范围： 0 - 3000 ppm CO（0-0.3%），测量精度不低于1%。

5.9、独立的惰性气体分析器，惰性气体为ATS/ERS推荐的氦气。（提供说明书或检验报告或彩页等证明）

5.10、氦分析器测量范围：0-20%，精度不低于1%。

5.11、内置温度传感器，实时测量环境温度，可以手动输入当地海拔高度，湿度自动进行BTPS校正。

5.12、支气管激发设备，设备可通过软件控制药物雾化的剂量、时间，实现精准雾化。

5.12.1、精准雾化，雾化粒度1-5μm，所需气压2 bar,雾化速率大于0.48ml/min。  

5.12.2、实时PD-20数值显示，临床诊断判别更加直观。

5.12.3、软件可以根据临床需求自主跳过步骤，加快激发进度，帮助临床提高工作效率。

5.12.4、提供多种图形显示，药后变化趋势更加明显。

5.12.5、可按指南标准设置激发规程。软件自带ATS/ERS常用规程。

5.12.6、可根据临床需求提供多种选择方案和自定义方案，保存数量不受限制，单个规程可细分不低于10个步骤。

5.12.7、规程可设置多种激发药物，并非单一药物，临床选择更多。

5.12.8、软件可设置停留时间，到时间自动跳转，无需人工计时，临床操作更加人性化。

5.12.9、提供多个测试项目进行药物激发，完全满足临床需求，包含离线模式。

5.12.10、参数自由可选，报警阈值灵活可调。

5.12.11、尾端过滤器设计可以防止颗粒传播到空气中，避免交叉感染。

5.12.12、呼吸部件采用分体式设计，消毒维护简单、更换方便。

6、软件功能参数：

6.1、自动定标：全数字化技术，软件定时自动定标，避免人为定标影响，无需频繁的人工定标筒定标工作。

6.2、软件数据库系统提供数据库查询、分析功能，测试报告可以PDF或GDT的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便后续数学统计和科学分析研究。

6.3、具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值。

6.4、重复性：通气功能测试需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数。

6.5、质量控制：满足ATS和ERS的质控要求，测试结果自动分析、自动判定是否满足质控要求和报告重复性等级。

6.6、编辑功能：支持测试曲线测试点位置调整功能。

6.7、数据组合：需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。

6.8、信息化接口：支持医院信息化系统连接，可根据医院需求提供个性化对接方案，支持扫码枪扫码输入病人信息。

6.9、动画演示程序：流量容积环的动态演示程序，用于帮助小孩特别是学龄前儿童配合做好流量容积环检查。

6.10、支持报告模板定制：软件可按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成诊断意见。

6.11、直接流量测量：能检测微小的流速改变，且无需任何转换，微弱气流也能精确测量。

6.12、弥散测试方法：应符合ATS/ERS国际规范的快速一口气法弥散残气测定，具有小肺活量弥散残气测试的功能，解决小肺活量低于1000ml病人特别是儿童的弥散残气测试。支持内呼吸法弥散测试。

7、其他

7.1、肺主机采用分体化设计，更换模块即以快速解决问题，可以降低后期维护成本。

7.2、传感器长寿命设计，不与受试者直接接触。传感器无需浸泡消毒。

7.3、设计使用年限不低于10年

7.4、使用耗材（过滤器咬嘴）为通用耗材，非专用耗材

7.5、质保期大于等于3年
