电子支气管内窥镜（床旁）技术参数要求

技术参数
(一)操作手柄（含插入管）：
*1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

*2.成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

3.含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。

*4.软镜插入管外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm

  软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm

5.插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

6.视场角≥120°。

7.景深：3-100mm。

8.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

9.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。

10.插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

11.吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

*12.操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；操作手柄上按键可控制拍照录像功能，操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能

13.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

14.连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。

*15.可同时连接十寸屏主机及分体式台式主机。

*16.医疗设备管理需求，需提供：
ISO9001质量体系认证，

ISO14001环境管理体系认证，

ISO45001职业健康安全管理证书。

17.ISO13485医疗质量体系

（二）图像处理器：

1.具备医疗器械注册证。

2.配备≥10.1英寸显示屏。

3.显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°。

4.高清视频信号输出分辨率：1280×800。

5.开机时间≤5秒，一键开机即能使用。

6.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16：9和4:3

7.具有≥3种图像形状。

8.具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。

9.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

10.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

11.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

12.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

13.图像可全屏显示，且本机上可实时回放视频及照片。

14.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值。

*15.亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。

16.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。

17.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

*18.能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

*19.非USB接口，具有内存卡插槽，可以存储图片及视频，标配内存64G，可兼容128G。

20.可选配视频转接线：在搭配指定型号内镜（分体式内镜）时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。

*21.兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜、一次性支气管镜、膀胱镜。

22.电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

23.交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

（三）4寸图像处理器：

*1.配备≥4.0英寸手持式LCD显示屏。

2.显示屏高宽比为1：1，最大视野可达170°。

3.电容式触摸屏。

4.图像显示器的显示分辨率≥720×720。

5.开机时间≤3秒，一键开机即能使用。

6.通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

*7.具有MicroSD卡槽,并且配备可拆卸的TF存储卡。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

8.可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放约80万张拍摄图片。

9.拍照图片的图像尺寸≥480×480，录像文件的图像尺寸≥480×480。

10.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能。

11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

12.具有至少2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。

*13.在实时观测模式下，主机首界面具有亮度调节快捷按键，能够精确调控内窥镜前端LED灯的亮度，支持三级灵活调节。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

14.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

15.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0~15级可调。

16.用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

17.采用翻盖式结构可角度调节≥120°。

18.采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

（四）配置要求：

	序号
	名称
	数量

	1
	电子支气管内窥镜操作部(含内窥镜主控软件)
	2条

	2
	防水盖
	2个

	3
	活检阀帽
	10个

	4
	吸引按钮
	4个

	5
	便携测漏器
	2个

	6
	管道冲洗器
	2个

	7
	清洗刷
	2套

	8
	电子内窥镜图像处理器（含主控软件）
	1台

	9
	电源适配器（含电源线）
	1套

	10
	SD存储卡_64G
	1个

	11
	SD卡读卡器
	1个

	12
	视频转接线
	1条

	13
	DVI-DVI视频线
	1条

	14
	BNC-BNC视频线
	1条

	15
	音频收集器
	1个

	16
	4寸屏幕
	2个


