咳痰机技术参数要求

技术参数
（一）基本要求：咳痰机包含：主机和患者回路（管路（Φ22）、细菌过滤器、转接头、面罩、口咬器）等。

（二）技术要求

1、工作模式：手动模式、自动模式、叩击模式、振荡功能、呼吸同步功能、亮度调节，系统设置。

2、具备压力-时间波形、流量-时间波形、波形冻结(提供彩页及实际机器操作界面证明)

3、设置吸气压力：0～70cmH2O可调，精度1cmH2O

设置呼气压力：0～70cmH2O可调，精度1cmH2O

4、设置吸气时间：0～5.0s可调，精度0.1s

设置呼气时间：0～5.0s可调，精度0.1s

5、治疗时长（自动模式）设置范围:1min~120min，步进为1min。

6、具有cough-trak 功能：可以选择开启关闭，暂停时间为1~50s，调节步进为1s。(提供产品彩页及实际机器操作界面证明)

7、设置吸气流量：自动调节；

8、设置振荡频率：1～20Hz可调，精度1Hz

设置振荡振幅：高、低两档可调

设置振荡模式：呼气振荡、吸气振荡、两者都开、两者都关，四种可选。

9、具备呼吸同步功能（咳嗽自动触发功能）：呼吸同步功能灵敏度5档可调，当机器检测到一定大小范围的负压值时自动开始工作。其1档对应压力:14~18cmH20，2档对应压力:11.5~14cmH20，3档对应压力:8~11.5cmH20，4档对应压力:2~7cmH20，5档对应压力:0.5~2cmH20。

10、人机对话方式：≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，可显示压力、时间、流量等内容。屏幕亮度多级可调。无需配合按键或旋钮进行操作（提供产品彩页及说明书证明）

11、具备过压保护功能。

12、具备压力监测功能，压力监测范围：-100cmH20~100cmH20。

具备流量监测功能，范围:-270L/min~270L/min。

13、使用年限≥5年.

14、电源要求：AC220V±10%、50Hz±2%，输入功率：≤300VA±10%。

电磁兼容要求：产品符合 YY9706.102-2021的要求 。

安全及防护要求：符合 GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》的要求。

15、质保期大于等于3年。

